## 设备清单
拟招设备清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021014 | 心电工作站 | 2 | 通过普通心电图等对患者进行检查，提高工作效率，减少排队时间，方便报告留存。主要参数：十二导联心电图同步采集、同步显示、同步打印。打印支持标准A4纸或B5纸打印心电图报告，支持横向和竖向打印，支持打印预览。软件可自动导出PDF/JPEG/XML心电图报告。病案数据管理可采用多条件、模糊匹配查询，具备病案对比功能。
NYZBB-SBK-2021015 | 除颤监护仪 | 1 | 用于对患者进行除颤、起搏以及生命体征监护。主要参数：除颤技术：双相直线方波，有电流控制技术。除颤模式：体外手动、体外自动。充电时间：充电至360焦耳≤9秒，充电至200焦耳≤6秒 。标配6导联监护，有血氧技术，带体外起搏功能。
NYZBB-SBK-2021016 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 用于眼科检查。主要参数：显微镜总倍率：≥6 x (33) 10x(22.5) 16x (14) 25(8.8) 40(5.5)。裂隙投影率：≥2/3x。光斑直径：φ14mm～φ0.2mm，最大照度：≥28万Lx
NYZBB-SBK-2021017 | 耳鼻喉科工作台 | 1 | 用于耳鼻咽喉疾病的检查。主要参数：主操作台：长×宽×高：≥950×500×750mm进口亚克力台面。射灯及支架：射灯采用12V，60W聚光LED冷光射灯，机械臂可±180°旋转，上下移动范围≥300mm，用于调整照明灯的位置，立柱可供一些选配功能支架的安装。
NYZBB-SBK-2021018 | 血压脉搏检测装置 | 2 | 用于测量成人血压、脉率和脉搏波波形。主要参数：血压测量精度：±3mmHg，脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差±2bpm，100bpm～185bpm范围内，误差±3bpm。适用臂围：16cm～43cm。袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。