## 设备清单
拟招设备及维保服务项目清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021025 | 空气波压力治疗仪（治疗淋巴水肿专用） | 1 | 1.可为病人设置并保存压力处方，便于患者治疗的延续，提高治疗效果；2.设备具有安全梯度压力，可对每腔气囊压力进行调节，且从远心端向近心端每一腔压力默认递减,确保淋巴液从远心端向近心端回流。3.有治疗淋巴水肿治疗专业模式，不少于3种淋巴水肿专业模式，适用于淋巴水肿中度、重度淋巴水肿患者。4.配备显示屏,可实时监控仪器的工作状态；按键操作，直观方便。5.仪器断电后，可自动抽出压力套内的空气；6.压力范围: 35mmHg-90mmHg可调；每腔压力单独可调。7.治疗时间: 20-85min可调或连续运行。8.具有防高压活门：能确保压力套内的气压不会高于正常动脉收缩压；9.设备具有检测功能，可以检测设备连接状态；10.设备使用中具有负吸功能可快速排空气体并实时显示气囊内气体排空进度；11.治疗模式: 具有预治疗模式，淋巴治疗模式，蠕动加压模式等。12.具有预治疗模式， 模拟MLD的治疗压力和顺序，先疏通近心端区域，为远心端的淋巴液回流做准备，更有利于淋巴水肿治疗；13.压力套采用层叠结构，使压力分布更均匀，避免挤压损伤，增加患者的舒适感；14.可选配各个部位的水肿治疗多腔梯度压力衣，压力裤，开展专业水肿治疗。15.超过设定压力，仪器自动放气，保护患者安全。16.压力衣可以加压到肩部、腋窝、前胸、后背，满足水肿治疗的需要。17.有静脉模式，适用于静脉回流不好的病人。