## 设备清单
拟招设备及维保服务项目清单
设备、项目编 号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2021029 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1台 | 1 一般要求 1.1 原理 利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值 1.2 设备形式 便携式 1.3 探头剪切波触动方式 脚踏开关触发探头剪切波发射
2 主机 2.1 控制平台 高速处理及控制平台 2.2 显示器 ≥12"多点触控液晶屏 2.3 信号端口 USB≥2，脚踏接口，DMiniDP视频输出 2.4 探头接口 纤维扫描探头接口≥1个 2.5 纤维扫描功能 数字化肝纤维诊断模块 2.6 内存 大容量内存≥4G 2.7 存储容量 ≥128G
3 系统软件 3.1 超声诊断系统功能 超声诊断统软件 3.2 二维影像功能 二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部的超声诊断。 3.3 图像存储功能 快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器 3.4 打印功能 黑白和彩色打印机快速打印 3.5 信息传输编辑软件对接模块 实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接 3.6 信息接口对接软件模块 可选配DICOM网络接口-协议数据对接 3.7 系统自动诊断功能 具有系统自动诊断功能 3.8 远程功能 具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等
4 影像探头（供二维影像检查） 4.1 影像引导探头数量 ≥1个 4.2 影像探头类型 腹部影像探头 4.3 声工作频率 3.5MHz左右 4.4 侧向分辨率 3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm） 4.5 轴向分辨率 3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm） 4.6 盲区 ≤5mm 4.7 检测深度 3.5MHz：≥140mm
5 纤维扫描探头 适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。 5.1 纤维扫描探头数量 ≥ 1个 5.2 纤维扫描探头 融合超声波及剪切波一体化探头 5.2.1 单一纤维化探头超声波频率 需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz 5.2.2探头前端直径 ≤8mm 5.3 探头中心频率 2.5MHz 左右 5.4 探头频率自适应调节 自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率 5.5 剪切波频率 50 Hz 左右
6 硬度测量 6.1 单一纤维化探头测量深度范围 15mm-85mm 6.2 单一纤维化探头硬度检测范围 1kPa--80kPa 6.3 硬度测量误差 ≤0.5kPa
7 脂肪衰减参数测量 7.1 脂肪衰减参数检测范围 90dB/m-450dB/m 7.2 脂肪衰减参数测量误差 ≤5dB/m
8 纤维扫描功能 8.1 肝脏定位 超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置； 8.2 肝脏自动识别功能 通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。 8.3 压力显示 压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能 8.4 量化分析 软件自动分析测量结果 8.5 显示值 患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等 8.6 弹性图 弹性结果图显示测量深度及时间 8.7 测量单位 硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m 8.8 存储 无需操作，自动保存病例 8.9 报告 图形、数字报告 8.10 病例导出 支持导出病例全部信息
NYZBB-SBK-2021030 | 脑血管搭桥器械 | 1套（右侧表格中器械各一） | 1、显微剪：显微剪采用直型设计，右手操作，总长度不小于160㎜；剪刀前端刀片形状为月牙型，超薄弯曲刀片；整体为防磁化材质；剪刀刃锋利。
2、剥离器：钛合金材质，重量轻、手感好、非磁性、永不生锈；球头状显微剥离器用于神经外科显微手术中剥离、分离显微组织、神经；
3、显微镊：直型镊，非磁性，总长度不小于160㎜，工作面达不小于7mm；精准工艺制造，显微镊尖端无干扰，精准定位针防止交叉或“剪切”；提供最佳抓力及卓越的耐用性，具有超强把控力提供极限的可操作性，甚至适用于10-0缝线。
4、显微针持：为高级医用不锈钢材质，总长度不小于160㎜，前端弯头设计，精度高，既可以夹针，也可以夹持10-0缝线。
5、显微剪：枪状设计，直头，右手操作，剪刀前端刀片为月牙型，整体长度不小于195mm，工作长度不小于100mm，整体材料为不锈钢制成，耐腐蚀。
6、显微镊：枪状设计，整体长度不小于175mm，工作长度不小于70mm，镊尖为非磁性设计，镊尖咬合面为不小于10mm，镊脚设有定位针和定位孔，确保咬合面吻合完全，无错位。可夹持10-0缝线。整体材料为不锈钢制成。
7、显微镊：枪状设计，弯头工作面，整体长度不小于175mm，工作长度不小于70mm，镊尖为非磁性设计，镊尖咬合面不小于10mm，镊脚设有定位针和定位孔，确保咬合面吻合完全，无错位。可夹持10-0缝线。整体材料为不锈钢制成。
8、显微针持：枪状, 整体长度不小于175mm (不小于70mm工作长度), 弯头约30°左右。
9、剥离器：直型设计，整体长度不小于185mm，头部为圆形，尺寸2*3mm左右，圆形剥离面约180度切面开刃，手柄端设计有圆形凸起的开刃标记。整体材料为不锈钢制成。
10、显微剪型：枪状设计，右手操作，剪刀前端刀片为锯齿月牙型，整体长度不小于200mm，工作长度不小于100mm，整体材料为不锈钢制成。