设备名称：耳鼻喉动力系统

设备编号：NYZBB-SBK-2021036

数  量：1台

性 能 配 置 要 求

一、主机

1.高亮度液晶大屏幕显示控制面板，可同时显示运行模式、转速、单次往返频率、冲水量等各种参数。

2. 一机多用，可接鼻钻、高速耳钻（≥80000转）、微型打孔钻、取皮刀、克氏针钻、弧形切割锯、往复锯、垂直摆动锯、摆动锯等多种手柄。

3.可同时满足耳鼻咽喉头颈外科、颌面外科、整形外科、手外科、骨科、神经外科手术的骨质打磨及切割等多种需求。

4.主机与冲水泵一体化设计，方便使用，流量可在30—130毫升/分间数字化调节，并可选择停止/同步/持续等不同步模式。

5. 有末次手术记忆功能。

二、脚踏开关

1、防水设计、无级变速。

三、鼻钻

1. 人体工程学设计，手柄直排式设计，完全解决吸引堵塞问题。

2. 导管联合技术，冲水管路与手柄一体化设计，更换刀头无需插拔冲水管。无碳刷马达，可高温高压消毒。风冷马达冷却技术，无需液体冷却马达，减少耗才的使用，以节约成本。。

3. 转速400－12000转/分间数字化调节，单次往返频率可在2－6转/次间调节。

4. 带专用注油孔，便于保养。快速刀头接口，方便操作。

5. 永久性刀头和一次性刀头可供选择。

五、耳钻

1. 无碳刷马达，可高温高压消毒,风冷技术，无需液体冷却马达，减少冲管等耗材的使用，以节约成本，自身冷却，可长时间连续工作。

2. 性能稳定，在500－80000转/分正反任意运转，无摆动。马达与马达线可拆分（是方便维护及减少维护成本）

3 .自带温度感应芯片，具过载保护功能，在工作中遇过大阻力（如手柄卡死等）时，马达自动停机并提醒检查故障。

4. 高速马达可连接70MM、95MM、125MM长的手柄10多种，以满足不同科室的不同需求，通用钻头。

5．各种形状钻头完全满足临床的需要，钻头材质可为钨碳钢，能用50-200例手术。

六、手柄

1．有70MM、95MM、125MM长的手柄10多种和中耳手柄，有直手柄及20度成角弯手柄，有多种不同传动比手柄。以满足不同科室的不同需求。

2．可连接所有品牌的标准直径为2.35MM的钻头。

- 精密度高，手柄在高低速转动时均无摆动及震动，自带冲水装置。

七、钻头

1. 钻头材质可为钨碳钢，能用50-200例手术。

2. 不同直径的≥10种切割钻，≥15种金刚砂钻满足不同手术需要。

- 刨削刀头

1. 提供满足手术需要的、可拆卸的多型号金属刨削刀头。

2. 可为一次性刀头。

耳鼻喉手术动力系统配置清单

1、 主机 ×1台

2、 高速马达（≥80000转）及马达连线×1套

包括高速马达 （≥80000转）  高速马达连接线

3、 刨削手柄（≥12000转）及马达连线×1套

包括 刨削手柄（≥12000转）  刨削手柄连接线

4、多功能脚踏开关 × 1个

5、冲水支架 × 1对

6、冲洗管 ×10根

7、 冲洗管夹口×10个

8、 清洁油×1瓶

9、  润滑油×1瓶

10、 直柄重载磨钻手柄（1：1）×1个

11、 弯柄重载磨钻手柄（1：1）×1个

12、	双面锯齿直刀头 直径4.0mm 长度10cm 用于鼻窦手术	×1把

13、  40 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度≥10cm 用于鼻窦手术×1把

14、  60 °双面锯齿刀头（弯内侧开口）直径4.0mm 长度≥10cm用于鼻窦手术×	1把

15、  40 °双面锯齿刀头（弯背侧开口）直径4.0mm 长度≥10cm用于腺样体切除术×1把

16、 细颗粒磨钻，圆形头，Φ1.0  ×1支

17、 细颗粒磨钻，圆形头，Φ1.8  ×1支

18、 细颗粒磨钻，圆形头，Φ3.1  ×1支

19、 细颗粒磨钻，圆形头，Φ5.0  ×1支

20、 细颗粒磨钻，圆形头，Φ6.0  ×1支

21、 标准磨钻，圆形头，Φ1.0    ×1支

22、 标准磨钻，圆形头，Φ1.8    ×1支

23、 标准磨钻，圆形头，Φ3.1    ×1支

24、 标准磨钻，圆形头，Φ4.0    ×1支

25、 标准磨钻，圆形头，Φ6.0    ×1支