设备名称：脉动真空灭菌器

设备编号：NYZBB-SBK-2021050

数  量：3台

性能配置要求

- 1.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

- 2.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

- 3.材质：内壳316不锈钢，夹层316不锈钢；

- 4.设计压力：≥-0.1/0.3Mpa，设计温度：≥140℃

- 5.门数量：双门，门板材质同内壳一致

- 6.安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

- 7.双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器

- 8.记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                                                                                                                                         
热敏打印机记录：热敏打印机可将程序运行过程中的相关信息打印出来。报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 热敏纸：在适宜的环境下可保存≥5年；

- 9.安全保护  超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；                
门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

- 10.脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

- 11.灭菌温度：标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。

- 12.灭菌时间：标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

- 13.干燥时间：干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

- 14.配置：消毒车、搬运车、压缩气管、灭菌装载框等。