负压病房信息化建设要求（A方案）

- 建设内容

| 智慧病房服务交互系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房服务交互系统软件 | 套 | 3 |
| 2 | 护理智能看板交互软件 | 套 | 3 |
| 3 | 55寸会议平板 | 台 | 3 |
| 4 | 医护主机 | 台 | 3 |
| 5 | 门口分机 | 台 | 15 |
| 6 | 床头分机 | 台 | 30 |
| 7 | 床旁分机 | 台 | 30 |
| 8 | 悬臂支架 | 个 | 30 |
| 9 | 卫生间分机 | 台 | 15 |
| 10 | 走廊显示屏 | 台 | 3 |
| 11 | 探视分机 | 台 | 3 |
| 12 | 移动通讯终端 | 台 | 12 |
| 体征采集与监护系统 |  |  |  |
| 1 | 蓝牙血糖仪 | 台 | 6 |
| 2 | 蓝牙血压计 | 台 | 6 |
| 3 | 红外线体温计 | 台 | 6 |
| 4 | 脉搏血氧饱和仪 | 台 | 6 |
| 5 | 智能监测床垫 | 床 | 30 |
| 6 | 无创血压计 | 台 | 15 |
| 7 | 中央心电监护系统（一拖五） | 台 | 5 |
| 移动护理系统 |  |  |  |
| 1 | 智慧护理信息系统软件 | 套 | 1 |
| 2 | 护理文书系统软件 | 套 | 3 |
| 3 | PDA | 台 | 6 |
| 4 | 移动查房车 | 台 | 3 |
| 5 | 移动护理车 | 台 | 3 |
| 药品与耗材闭环管理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能药品管控柜 | 台 | 1 |
| 2 | 智能耗材管控柜 | 台 | 1 |
| 院感控制与物资配送系统 |  |  |  |
| 1 | 配送机器人 | 台 | 1 |
| 2 | 消杀机器人 | 台 | 1 |
| 输液监测系统 |  |  |  |
| 1 | 护士站管理中心系统 | 套 | 3 |
| 2 | 滴速式输液监控器 | 台 | 30 |
| 3 | zigbee无线物联网关 | 台 | 30 |
| 病区门禁通行系统 |  |  |  |
| 1 | 闸机智能刷脸终端 | 套 | 3 |
| 4 | 闸机双门 | 台 | 3 |
| 5 | 闸机单门 | 台 | 2 |
| 其他 |  |  |  |
| 1 | 48口POE交换机 | 台 | 3 |
| 2 | 服务器 | 台 | 3 |
| 3 | 施工费 |  | 1 |
| 4 | 接口及开发费 |  | 1 |
| 5 | 注射泵 | 台 | 6 |
| 6 | 智能病床 | 台 | 2 |
| 7 | 正压头套 | 套 | 5 |

- 智慧病房服务交互系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房服务交互系统软件 | 1.账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块； 2.终端管理：显示系统中各项终端的基本信息，可批量对各个终端进行升级操作； 3.调查问卷：统一管理病区、全院的调查问卷，展示答卷的各类统计信息，以及问卷的排序等相关操作； 4.护理级别管理：统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息； 5.患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情页； 6.宣教管理：维护本病区和全院的宣教文章、分类及其各类属性设置； 7.床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式； 8.系统配置：管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机、值班室分机、门禁分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量； 9.呼叫记录：详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 10.医护巡视：医护人员在床旁分机上完成查房打卡之后，系统生成的医护巡视记录。 11.商家管理：统一管理本院所有入驻商家，包括餐厅、超市以及护工中心三类，支持对商家的启用停用以及解锁等操作； 12.题库管理：统一管理全院的调查问卷题库，方便在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目； 13.操作记录：系统自动记录用户在床旁分机与web端的相关重要操作，展示在操作记录表中； 14.宣教统计：针对每个患者统计其每篇宣教文章的观看状态、观看次数以及观看时长； 15.音频广播：管理主机上的音频广播播出单，设置播出单的播放规则与播放时间； 16.表单管理：管理系统中的各类护理表单，包括但不限于体温单、血糖单、出入量单、各类评估单等 17.具备IPTV模块，与信源进行打通，支持视频点播与电视直播等功能。 18.终端安全保障设计：采用RTA终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。 19.提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。 20.安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。 |
| 2 | 护理智能看板交互软件 | 1.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便。 2.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 3.病区首页： a、 展示病区统计信息，支持自定义配置。 b、 展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。 c、 呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。 d、 接收并展示病区公告、全院公告等信息。 4.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。 5.床位一览： a、 病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护 理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。 b、 展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。 c、 通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。 d、 存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用。 6.房间一览：可根据病区布局，展示病区房间二维图，便于患者了解病区布局情况。 7.手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看。 8.医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。 9.病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教。 10．交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作。 11．手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。 12．展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求。 13．切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置。 14．系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 |
| 3 | 交互看板 | 1.操作系统：不低于安卓9.0 2.CPU ：不低于ARM Cortex A55 4核处理器 3.CPU主频：不低于1.9GHz 4.运行内存：不低于2G 5.机身存储：不低于16G 6.屏幕类型：D-LED 7.屏幕尺寸：不低于55英寸 8.屏幕比例：16:9 9.分辨率：不低于3840*2160 10.对比度：6000:1 11.刷新率： 60Hz 12.亮度：不低于500cd/㎡ 13.喇叭功率：10W*2 14. 整机符合CCC认证。 |
| 4 | 医护主机 | 硬件参数 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1； 2．显示屏尺寸不低于13.3寸； 3．显示屏分辨率不低于1920×1080 ； 4．电容屏触摸屏，支持多点触控 ； 5．CPU不低于4核心，主频不低于1.8GHz； 6．运行内存不低于4G；机身存储不低于32G； 7．前置摄像头像素不低于1300万，最大手动调整角度不小于40°； 8．具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡； 9．2.4G/5G双频wifi，wifi协议支持MIMO；双模蓝牙，支持蓝牙4.1； 10．具备HDMI 2.0、Micro USB2.0、RJ45、3.5mm耳机插孔等接口； 11．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能 1.呼叫管理 （1）呼叫处理：根据呼叫类型显示并播报呼叫信息，支持“接通”“挂断”“忽略”三种处理方式，护士可根据实际情况自行选择； （2）双工对讲：支持音频通话与可视对讲，护士通过医护主机可以与患者、值班室的医护人员进行双工对讲； （3）多路通话：支持一个病区多个主机，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫； （4）患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头分机的摄像头，查看患者的实时情况； （5）通话记录：详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； （6）支持一键清除当前护理单元所有未处理呼叫，节省逐条清除的时间精力。 2.床位一览： 提供普通模式和极简模式两种展示模式供用户自行切换，普通模式下的床位信息卡详细展示床位号、患者姓名、性别、年龄、护理级别等信息，极简模式下的患者信息卡仅展示床位号与护理级别，同界面下显示更多床位。 3.门禁控制：配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化处理病区门禁请求。 4.病区广播：支持对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播；支持实时对整个病区进行话筒对讲广播，支持对特定床位进行广播。 5.护士定位：配合门口分机的护士进入功能，可直接在主机上查看已有护士所在具体房间。 |
| 5 | 门口分机 | 硬件参数 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0 2．显示屏尺寸不低于13.3寸 3．显示屏分辨率不低于1920×1080 4．电容屏触摸屏，支持10点触控 5．CPU不低于8核心，主频不低于1.5GHz 6．运行内存不低于1G；机身存储不低于8G 7．具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡 8．内置门灯，门灯颜色不小于7色, 灯条长度占整机比例不低于40%。 9．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 10．无实体按键，避免积尘，提升院感防护。 软件功能 1.电子门口牌：展示房间号、床位号、患者姓名（隐去中间字）、责任医护人员照片等房间基础信息并自动更新。 2.护士定位：护士在门口分机通过刷卡触发定位，可清楚当前房间患者的未处理呼叫，门灯同步闪烁，提示护士位置。 3.宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章，实现走廊宣教等功能。 4.医护列表：展示本护理单元的医护信息； 5.呼叫发起：支持呼叫医护主机或患者所在床位，在隔离场景下减少进入房间与护患接触的次数； 6.呼叫联动：患者发起呼叫时，门口分机门灯根据患者呼叫类型、患者护理级别，进行不同颜色门灯的闪烁提醒； 7.呼叫处理：患者发起呼叫后，门口分机可以处理相应呼叫，包括“接听”“挂断”“忽略”三种处理方式，接听后与患者进行双工对讲； 8.模式切换：支持管床与管房两种模式之间的切换。 |
| 6 | 床头分机 | 硬件参数 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 9.0； 2．显示屏尺寸不低于7寸； 3．显示屏分辨率不低于1024×600 ； 4．电容屏触摸屏，支持多点触控 ； 5．CPU不低于8核心，主频不低于1.5GHz； 6．运行内存不低于1G；机身存储不低于8G； 7．具备Micro USB2.0接口，支持外接呼叫手柄； 8．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能 1.护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，支持样式定制； 2.床头卡自动复位：终端一段时间无操作后，系统支持自动返回患者床头卡界面，无需手动操作； 3.智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，方便患者查看；具备自动朗读功能，宣教文字自动转音频； 4.多媒体宣教：宣教内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、PPT、PDF文档等形式。 5.宣教状态：显示宣教文章的患者阅读状态，包括“未读”“已读”“未了解”“已了解”“已签字”等，让护士的宣教更有针对性； 6.费用查询：查询患者住院期间产生的费用清单、费用余额等费用信息； 7.在线充值：支持对接医院支付结算系统，根据患者所选充值金额自动生成收款码，患者手机扫码在线充值； 8.护理任务：展示患者的护理类医嘱，方便护士执行时自主查询； 9.调查问卷：展示患者所需填写的调查问卷，支持病区与全院两种维度上传，患者提交后后台自动统计分数与选项内容； 10.消息提醒：具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费提醒、服药提醒、信息变更提醒、手术提醒、检查检验提醒等，手动推送支持对阅读状态的统计； 11.智能闹钟：吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒； 12.患者呼叫：患者一键直呼医护主机发起双工对讲；一键发起换药求助，无需对讲，简化流程； 13.增援呼叫：护士可发起增援呼叫求助，方便护理人员迅速定位所需增援床位； 14.播放广播：护士站医护主机进行广播时，床头分机可以播放相应广播内容。 |
| 7 | 床旁分机 | 硬件要求 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1 2．显示屏尺寸不低于10.1寸 3．显示屏分辨率不低于1920×1200 4．显示屏亮度不低于400cd/㎡ 5．电容屏触摸屏，支持多点触控 6．CPU不低于4核心，主频不低于1.8GHz 7．运行内存不低于4G 8．机身存储不低于32G 9．具备前置摄像头，像素不低于1300万 10．具备刷卡模块，支持识别医护IC身份卡 11．2.4G/5G双频wifi，wifi协议支持MIMO 12．双模蓝牙，支持蓝牙4.1 13．具备USB2.0（Type C）、3.5mm耳机插孔等接口，支持外接卫生间分机与呼叫手柄 14．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式 软件要求 1.患者应用 （1）患者、护士、医生身份认证登录与注销，支持医护刷卡登录与人脸识别登录; （2）影音娱乐:支持患者进行电视直播、视频点播、音乐戏曲、电子书等娱乐活动； （3）院内服务： 提供餐厅点餐、商超购物与护工聘请等院内服务，向患者展示各院内店铺信息及其分类、名称、价格、图片、简介等商品信息，患者加入购物车后集中下单，扩展支持手机扫码支付； （4）消息提醒：具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费提醒、服药提醒、信息变更提醒、手术提醒、检查检验提醒等，手动推送支持对阅读状态的统计。 （5）费用查询：患者在床旁直接查询在住院期间产生的费用清单，实时了解每日费用信息 （6）体征查询：患者可自行查询自己的相关体征数据与体征曲线图，可配置患者自行录入的体征项，如尿量等出入量。 （7）检查检验报告：患者端可清单式查询自己的检查检验报告结果，支持在线阅片。 （8）调查问卷：利用床旁分机填写调查问卷，提交之后，系统自动记录提交人与提交时间，自动统计各个问题的答题结果，自动根据答题情况打分，并可打印单份的患者答卷 （9）充值缴费：对接院内支付结算平台后，患者可使用微信或者支付宝扫描床旁分机的支付二维码，进行住院账户的在线充值，不必再去缴费窗口，即可完成对住院账户的充值。 （10）可视通话：患者可以发起视频通话请求，护士站主机接通后，与护士站护士进行视频通话。 （11）呼叫转移：护士进入房间，触发门口分机的护士进入之后，床旁分机可处理其他房间发来的呼叫请求。 2.护理管理应用 （1）护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息. （2）智能提醒：床旁分机护士端可自动提醒患者缴费、检查检验等信息，让护理人员及时知晓相关信息。 （3）智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、word、ppt、PDF等形式，方便患者查看；文字部分支持自动朗读，方便患者接收。 （4）宣教推送：支持手动推送宣教文章至床旁分机患者端，并统计显示宣教素材使用效果，方便护士有针对性的改进和查缺补漏，及时提醒； （5）体征管理：在护士端可视化呈现并管理患者的各项生命体征，支持显示与录入，根据录入数据自动生成相关体温单、血糖单、出入量单等。搭配物联网体征设备可实现体征采集自动上传，无需额外设备，通过床旁分机即可传输体征数据。 （6）医嘱执行：护士在床旁执行输液、护理、治疗、皮试等各个分类的长期与临时医嘱，系统自动根据医嘱频次拆分长期医嘱，根据输液类医嘱的执行情况自动生成输液巡视单，皮试类医嘱在双签生成皮试结果记录。 （7）护理评估：护士在对患者进行风险评估时，可以使用床旁分机的风险评估模块，系统中预置风险评估表单，包括：跌倒风险评估单、压疮风向评估单、自理能力评估单等等，护士可以一边询问患者，一边填写评估单，完成之后即填写完成，系统自动生成风险级别以及得分，提高护士填写风险评估单的效率。 （8）护理记录：护士完成护理任务后，使用床旁分机记录重点护理项，支持填写与模板快速填入，系统预置护理记录的各类填写模板，方便护士快速书写护理记录。 （9）智能闹钟：吸氧、皮试及其他辅助器械使用时，可设置闹钟计时提醒。 3.医生管理应用 （1）病历病程：可在医生端调阅患者住院至今的所有病历病程记录并直接查看。 （2）智慧查房：医护人员在查房模块经过身份验证后，系统自动记录查房人员、床号、查房时间等相关信息，生成表格供相关人员查阅。 （3）医嘱情况：医生查房时可以调阅查看患者的医嘱情况与皮试情况，为下一步的诊疗计划提供依据。 （4）临床报告：通过床旁分机的医生端，医生可以调阅患者住院至今的各类检查报告以及检验结果，使用医疗阅片器进行在线阅片，在查看检验结果详情表的同时，可以查看检验单项的历史趋势图，在查房时医生不必再携带纸质版的患者临床报告与报告阅片，减轻医生查房负担。 （5）手术安排：医护人员可以通过床旁分机查询患者将要进行或已经完成的手术内容与详细信息。 4.提供所投型号CCC认证证书复印件并加盖制造商公章 |
| 8 | 悬臂支架 | 1. 支架安装方式为墙面安装安装在床旁。 2. 悬臂支架机械弹簧升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停。 3. 设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束。 |
| 9 | 卫生间分机 | 1.IP68防护等级，防尘、防水工艺设计 2.使用双绞线标准86盒安装，不占用网线与IP网口。 3.支持大按键拍击触发，按键占比大于25%。 4.支持拉绳触发卫生间呼叫，配防水材质吊坠，防止拉绳贴附墙面。 5.呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 6.如患者不小心误触时，可点击专用取消按键，取消卫生间呼叫。 |
| 10 | 走廊显示屏 | 硬件参数 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 6.0 2．双面显示屏，一体成型，显示屏尺寸不低于28.6寸 3．显示屏分辨率不低于1920×540 4．显示屏亮度不低于700cd/㎡ 5．CPU不低于4核心，主频不低于1.5GHz 6．运行内存不低于1G 7．机身存储不低于8G 8．具备扬声器，支持语音播报 软件功能 1.呼叫响应：实时显示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 2.呼叫播报：对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报 3.信息发布：当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播。 |
| 11 | 探视分机 | 1．显示屏尺寸不低于13英寸，分辨率不低于1920*1080 2．操作系统:安卓操作系统，版本号不低于Android 7.1 3．触摸屏类型:电容屏 4．多点触控:支持 5．摄像头像素:不低于1300W 6．支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 软件功能要求 1)视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。 2)模式配置：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲，保护其他患者隐私，探视更具有针对性。 3)探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 |
| 12 | 移动通讯终端 | 硬件参数 1. 安卓操作系统，版本号不低于Android 8.1 2. 显示屏尺寸不低于2.4寸 3. 显示屏分辨率不低于320×240 4. CPU不低于4核心，主频不低于1.5GHz 5. 运行内存不低于1G 6. 机身存储不低于8G 7. 三防等级不小于IP54 8. 具备硬件扫描头、NFC模块与前置摄像头，支持wifi。 软件功能 1.通讯录：显示登录用户的通讯录列表，包括患者、护士站、护士、医生、值班室等分组。 2.呼叫对讲：支持医声助手之间以及与床旁分机、护士站主机、值班室分机等分机间的对讲。 3.状态提醒：分机端支持对充电状态、联网状态、未处理呼叫信息的展示提醒。 |

- 体征采集与监护系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙血糖仪 | 1.支持蓝牙4.0及以上。 2.超大背光屏幕显示。 3.约0.7微升超低采血量，检测时长不超过6秒。 4.免调码设计，自动退片，避免交叉感染。 |
| 2 | 蓝牙血压计 | 1.支持蓝牙4.0及以上 2.全自动语音提示操作 3.超大LCD屏显，可轻松看清屏幕数字 4.双示波法，升降测量，两次平均发，测量更准确 5.检测时长不超过11秒 6.自动检测脉搏信号，心律不齐提示 7.内置可充电锂电池，不低于1000mAh |
| 3 | 红外线体温计 | 1.内置蓝牙模块 2.非接触式测量，避免交叉感染 3.发烧报警（低烧警示+高烧警示） 4.进口传感器，精准体温误差≤±0.2℃ 5.测量结果自动上传至服务器 |
| 4 | 脉搏血氧饱和仪 | 1.内置蓝牙模块 2.在弱灌注情况下仍能测得血氧值 3.具备智能语音播报功能 4.测量结果自动上传至服务器 |
| 5 | 智能监测床垫 | 1.检测呼吸数 2.检测心跳数 3.记录在床/离床、离床次数、离床时间统计等 4.探知连续体动、其他异常状态 5.探知离床长时间没有返回等异常状态 6.异常状态报警、呼叫功能 7.防水、抗菌、防褥疮 |

- 移动护理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧护理信息系统软件 | 1.基础功能：包含病人床位列表、病人基本信息、住院费用查询、等基本信息。 2.智能化护理任务：包含护理任务内容调整、护理任务执行时间调整、护理执行情况查询、生命体征任务提醒、评估类文书书写任务提醒等。 3.手写签名功能 支持PDA屏幕手写签字。 4.生命体征数据采集:护士能够通过移动终端在病人床旁实时采集记录病人的体温、脉搏、呼吸、心率、瞳孔、血压、大便次数、出入液量、血氧饱和度、疼痛、各种引流管、体重、各类住院事件等各项护理指标， 各类事件，生命体征，中医类，儿童类，产科类，根据采集到的体征数据，自动生成体温单。 5.体征数据批量采集:能够实现批量采集体征信息的功能，可以根据不同的血压、脉搏、心跳、呼吸等类别批量采集记录病人的等各项护理指标。 6.体征数据查询:支持在移动终端上单个生命体征数据一段时间的趋势展现。同时也支持以体温单的形式展现。 7.支持导管信息录入、出入量24小时统计等护理信息录入。 8.提供秒表功能，为护理人员录入脉搏等体征信息提供方便。 9.针对不同的科室及不同的病人，体征数据录入的时间节点需要根据实际情况可以切换，支持①准点模式、②24小时模式③自由时间模式④血糖模式 10.体温单查询，打印：提供病人体温单查询预览功能，在pc端可以进行体温单打印。系统支持自动提取无线体温采集系统数据并自动生成体温单。 11.条码管理，包括病人腕带扫描识别、输液瓶贴条码的扫描识别、口服药袋条码的扫描识别等，直接确认医嘱的执行情况，并且实时记录操作人员和操作时间。 12.支持打印病人床头卡功能，显示病人基本信息及二维条码信息 医嘱执行。 13.在终端上支持查看医生下达的医嘱信息 14.支持在移动端查看护士对于病人医嘱执行的相关记录，用于责任追溯。执行医嘱时，记录医嘱执行时间、执行护士等信息。可以根据已执行和未执行分开显示 15.支持按照病人用药的实际情况，对病人输液用药进行输液巡视单的查询打印 16.支持在移动端上对医嘱进行执行操作，包括异常流程处理、皮试医嘱处理、用药核对等。 |
| 2 | 护理文书系统软件 | 1.以结构化方式，存贮护理表单信息，方便未来的数据分析。 自定义表单 表单的项目，可以自定义。适应表单变更、升级、科室差异化。 2.支持动态生成界面控件，方便编辑。 3.支持在移动终端上录入、编辑文书内容。 4.评估类文书，可按照表单中项目的选项，自动计算总分 5.提供多样表单项目控件，方便用户快速，包括但不限于 选择类：勾选、单选、多选、单选文本、多选文本 标准录入类：文本、数字 时间类：日期、时间、日期+时间 界面类：页签、分组 多媒体类：录音、拍照、图片 专用控件：条码扫描、手写签名、用户密码验证 6.实现已有数据的充分利用，减少护理人员的操作工作量,包括但不限于：调用其它系统的数据，如：体征、医嘱；护理措施等有文字录入内容的有相应的模板知识库支持，同时提供特殊字符快捷键。 7.支持对护理文书中某些内容的自动进行计算处理，包括但不限于出入量自动合计。 8.支持快速复评（表单克隆）功能。 9.支持使用移动终端，对病人进行各类健康宣教，包含但不限于 入院宣教、疾病指导、药物指导、检查指导、术前指导、术后指导、出院及康复指导。 10.表单类型包括但不限于：入院评估单、安全措施告知、陪护告知、褥疮告知、各类置管病人告知书、使用自费医疗用品告知书、请假制度告知书、生活安全告知、护理记录单、护理巡视记录、疼痛护理记录单、专科类文书等。 11.系统登录时自动检测版本情况，如果有更新版本则自动升级，同时支持手动升级功能。 12.支持离线操作功能，手持终端软件能够支持离线操作，确保移动护理软件功能使用不受网络信号的制约。待一旦接入无线网络后自动同步数据。 13.提供登录，计划，手工三种不同的数据同步方式，确保移动护理系统与HIS数据库中的信息一致，内容不局限于基本信息，医嘱，护理文书等，可根据临床需求，提供多种数据同步频率设置，如：即时、每3分钟、每10分钟、每30分钟等。 |
| 3 | PDA | 1.处理器：高通八核处理器，CPU主频≥2.0GHz 2.操作系统：Android9.0及以上，定制移动医疗操作系统软件。， 3.RAM ≥4GB 4.ROM ≥64GB，支持用户存储扩展最大到128GB 5.显示屏幕 ≥5.2英寸FHD显示屏，电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 6.屏幕分辨率 ≥1920(W)×1080(L)全高清 7.重量 ≤230g 8.设备尺寸 ≤158mm*78mm*13mm 9.电源 ≥4500mAh锂离子充电电池；电池可拆卸更换。 10.数据通信接口 工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG 11.防水防尘工业等级 ≥IP67，提供认证证书 12.跌落测试 能经受多次从1.5米高度坠落。 13.抗震和抗冲击 ≥1000次 0.5米滚动。 14.设备快捷配置 设备配置可生成二维码，方便快捷配置 15.系统安全设计 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认 16.APP应用安全管理 可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 17.网络安全管理 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用 18.二维扫描 专用扫描头，国际知名品牌, 专用扫描头，支持GS1条码 19.拍照 前置≥500万像素，后置≥1300万像素 20.RFID 支持NFC模块，方便读取操作 21.材质 医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒 22.键盘 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 23.医疗安全规范 设备须符合YY0505-2012医用电气设备安全通用要求标准。 24.WIFI传输 支持2.4G和5G双频通信，支IEEE802.11a/b/g/n/ac 25.扩展卡槽 须满足3个卡槽，同时支持2张SIM卡和1张TF卡 26.广域网传输 4G全网通，支持双卡双待 27.扫描按键 同时支持左右两侧实体扫描按键和屏幕悬浮式扫描按键 28.准心模式 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 29.通知方式 声音、振动器、LED灯指示 30.音频 扬声器、2个麦克风、支持语音通话 31.传感器 重力传感器、光线传感器、距离传感器 32.定位系统 GPS、GLONASS、北斗 33.蓝牙 采用Bluetooth4.2技术 34.对接 与移动护理系统进行对接，不支付其他费用 |
| 4 | 移动查房车 | 1.一体化结构设计，计算主机采用内嵌式设计保护在一体化工作台面内，电池固定在车体底座内保障车体平衡；主电池固定在车体底座内保障车体平衡；除了电源线及链接显示器的链接线, 其他电缆、电线等均内置，不外露；采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电及收纳；预留多孔位可方便灵活添加抽屉及配件，供临床护理使用，更轻巧更易推至床边。 2.车体材质：高强度铝材、铝合金和可回收树脂材料等,车体支柱铝合金材质，保障车体支撑稳定； 3.台面使用部分为完整方形，显示器支架侧移； 4.台面把手方向朝下，停车操作时前把手位于键盘下方，便于医护人员操作； 5.台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时从台面内拉出； 6.台面内隐藏无把手可扩展台面，使用时按压弹出； 7.台面及把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计； 8.显示器支架可调整设计，不低于单独15cm升降、360°旋转、横竖屏转换，30°俯仰角调节； 9.控制面板上具备LED显示灯，可实时显示电池状态及电量； 10.车体为电动式升降； 11.车体加挂1层-3层（不包含键盘托）抽屉，柜体可直接快速安装于宽立柱上，柜体需与台面分离，抽屉可锁、且可通过隔板分区； 12.脚轮为医用静音轮，带双刹脚轮设计。 13.内置电脑CPU不低于Core i5-6200U 14.内存不低于4GB DDR3 15.硬盘不低于128GB固态硬盘 16.无线网卡：Intel 8265AC支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 17.操作系统：Windows7/Windows10 18.外置不低于4个USB接口； 19.显示器尺寸不低于21.5英寸，分辨率不低于1920*1080； 20.主电池支持充放电3000次以上，使用时间8小时以上，通过FCC,CE,RoHs国际安全及环保认证； 21.软件界面及控制面板具备实时显示电池电量功能，电量低或电池故障时自动警告； 22.产品通过3C安全认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证 |
| 5 | 移动护理车 | 1.整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露; 2.整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装替换，利于后期升级; 3.车体采用双支柱设计，支柱使用高强度航空铝材质，表面需经过阳极氧化处理，耐磨耐刮防撞; 4.台面为PC+ABS+氮气辅助一体成型，高集成一体化台面设计；台面表面蚀纹处理，高雅防滑；漏液凹槽设计，避免漏液侵蚀车体 5.前后双把手设计，方便各角度推动； 6.台面前把手一体成型，与台面之间无螺丝固定，与台面相连为封闭式设计；方向朝下，停车操作时前把手位于键盘下方，便于医护人员操作； 7.显示支架允许单独升降，高度不低于15cm； 8.配备不少于四层抽屉，可根据医院需求变化抽屉顺序； 9.脚轮采用医用静音轮，双刹脚轮设计。 10.内置电脑CPU不低于Core i5六代 11.内存不低于4GB DDR3 12.硬盘不低于128GB固态硬盘 13.无线网卡：Intel 8265AC支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 14.操作系统：Windows7/Windows10 15.外置接口不低于：USB：7个，RJ45：1个，RS232：2个，VGA：1个，麦克风接口：1个，有线网口：1个； 16.显示器尺寸比喻21.5英寸，分辨率不低于1920*1080； 17.主电池为高性能锂电池，支持8小时以上使用时间； 18.软件界面及控制面板具备实时显示电池电量功能，电量低或电池故障时自动警告； 19.产品通过3C安全认证、CE认证、RoHS认证、FCC认证 |

- 药品与耗材闭环管理

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能药品管控柜 | 智能特殊药品管理主柜 1、操控部分。应具有良好的人机交互功能，满足临床使用，用户操作方便 1.1 操作显示终端。外置≥15寸触摸显示终端；可独立安装在任意药柜上面和侧面，不占用柜体容量； 1.2 操作系统。采用医疗级Linux系统，保证系统稳定可靠。 1.3 网络。支持有线网络、无线网络。 1.4 登录方式。支持指纹、密码、ID卡、人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端，方便操作使用。。 1.5 人脸识别 登录支持戴口罩的人脸识别登录方式 1.6 扫描模块 集成在操作显示终端上，支持一维码、二维码高速扫描 1.7 键盘、鼠标可通过操作显示终端及系统内置软键盘进行操作，完成信息录入，可选配外接输入设备。 1.8 语音系统 系统自带扬声器，具备语音系统 2、结构部分 同时满足使用场景的空间要求和临床科室药品存量及管控要求 2.1 材质 柜体全方位安全自锁组成，台面采用铝合金阳极氧化处理，美观、耐消毒，易清理，不易老化变色完全满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求(含五专（专人、专锁、专账、专册、专门处方）、双人双锁、三铁一器(铁门、铁锁、铁柜、报警器)； 2.2 主体结构 由操控区、抽屉区构成，可放置不同剂型的药品，具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异型、拆零和针剂等不同药品的管理。 2.3 抽屉单元 整柜配置≥6层抽屉，支持配置≥2种等倍高抽屉（具有一倍高度、二倍高度），抽屉类型≥4种，可根据临床需要而进行灵活配置，包括带机械锁止机构带盒盖抽屉、不带机械锁止机构带盒盖抽屉、不带机械锁止机构不带盒盖抽屉、不带机械锁止机构不带盒盖的隔板抽屉 2.4 药盒单元 整柜配置≥60个药盒，支持配置≥2种等倍容量药盒（具有一倍容量、二倍容量）药盒类型≥3种，可根据临床需要而进行灵活配置，包括带机械锁止机构带盖药盒、不带机械锁止机构带盖药盒、不带机械锁止机构不带盖药盒 2.5 麻精药品管控 2.5.1、可配置独立的麻精药品管控抽屉层，抽屉外部和每个储药单元带有提示灯提示取药层位置，抽屉开启时，提示灯亮起指示位置。 2.5.2、每层≥12个单支感应管控计数药盒，药盒具有锁闭机构，软件系统给予其指令才能打开，每个药盒储存多支药品，容量≥0.5L； 2.5.3受控药盒抽屉层具备独立的安全应急锁锁装置，通过不同于柜体应急钥匙的第二把安全管控钥匙才能同步开启多个管控药盒，满足药品管控要求； 2.6 普通药品管控 2.6.1配置独立的普通药品存储抽屉层，抽屉内每个储药单元带有指示灯提示取药位置，抽屉开启时，提示灯亮起指示位置。 2.6.2单层抽屉可配置≥12个容量≥0.5L的单支感应管控计数药盒，支持选配药盒盖 2.6.3单层抽屉可配置≥6个容量≥3L的单支感应管控计数药盒，支持选配药盒盖 2.7 智能监控计数 所有药盒可全自动记录药品数量，出库、入库等，非人工记录（即拿即记录）；记录反应时间≤0.5s 2.8 药品标识色标管理 每个药盒配置彩色电子显示屏，支持显示7种色彩（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫），可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识图片，便于药品管理； 2.9 温湿度安全监测 药柜支持实时采集温度、湿度，并在柜体表面明显位置实时显示并智能监控温湿度变化，当温湿度超过规定范围时可报警提醒 2.10 取药错误报警提示 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药盒显示屏闪烁提示，同时自动触发语音提示取药错误 3、视频监控 可选配外置高清全景摄像头，能清晰的拍摄到操作动作，根据用户需求设置监控存储时间，调整监控角度；视频存储时间6个月以上。 4、报警装置 具有防盗报警功能，当药柜出现外力破坏时，药柜自动报警提醒；符合《医疗机构麻醉药品第一类精神药品管理规定》第二十三条； 5、应急锁 柜体下方配置一个应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉，并保持柜体完整性，无需拆开后盖或其他柜体部件。 6、应急锁密码盒 柜体侧面配置壁挂式钥匙密码盒，用于存储应急钥匙，密码盒使用金属密码轮，四位密码锁，密码可根据需求更换1000种，防止撬动。 7、空瓶回收 抽屉内配置空安瓿瓶回收盒；节约人力核对成本、优化了废品回收流程、避免了废品割伤的风险 7.1 空安瓿瓶 回收盒 支持对≥6种麻精药品进行回收，回收时，经双人核对后，回收盒盖自动开启，放入后，可自动监测并记录空瓶回收数量，响应时间0.5s以内； 8、系统功能部分 适用于药品管理业务流程，满足临床用药需求 8.1 数据同步 支持与医院的信息系统对接，同步科室、账户、药品、医嘱信息； 8.2 医嘱取药 支持按患者医嘱取药； 8.3 紧急取药 支持紧急情况下按药品品规取药模式（紧急取药需补录医嘱冲销）， 8.4 医嘱绑定 支持对紧急取药记录和开立的医嘱进行绑定，更新医嘱执行情况； 8.5 交接班管理 支持交接班管理，自动生成交接班记录表； 8.6 补药 支持按入库单补药、按药品位置补药；补药时，自动指引补药位置，自动获取补药数量；支持扫描药品条码自动弹开药盒完成补药； 8.7 领药申请 支持汇总用药记录，自动生成领药申请单 8.8 库存预警 支持设置多级库存警戒线、低库存自动预警功能； 8.9 盘点 支持记录盘亏和盘盈药品数据；所有管控单元自动盘点实物数量，并与账面比对是否数量准确；所有药盒或药格盘点时，显示屏自动显示需盘点的库存数量； 8.10查询管理 支持查询指定时间范围内所有操作记录、盘点差异记录、药品批号效期管理等； 8.11批号效期 管理 支持自动提醒近效期药品，包括进入系统提醒和用户查询等多种管理方式； 8.12处方打印 支持麻醉药品、一类精神药品用药处方打印； 8.13离线管理 支持智能柜离线使用，使用期间所有业务数据保存至本地，当恢复网络后，上传数据，保障账务、库存一致性。 8.14开机自检 系统开机/重启后，支持自动盘点柜内药品库存数据，当出现差异时，系统报警提示； 9、药柜质量安全 应保障药柜的整体良好质量安全 9.1.医疗电源控制 采用医疗电源相关的专业控制系统，保证药柜操作使用安全； 9.2.电路保护 具备直流电源马达转动控制模块，保护电路安全，防止过压、过流、过充、过放 9.3.机箱电源 采用机箱电源控制系统，保证设备输入稳压稳流，确保设备的稳定性 9.4.安全认证 产品通过3C、RoHS、CE、FCC安全认证，确保产品质量及使用安全 9.5.安全测试 整柜通过EMC安全测试，符合GB9706.1-2007医用电气设备安全测试标准 9.6.企业标准 具有药品管理设备生产、检测质量控制相关企业标准，并已在企业标准信息公共服务平台公示 9.7.信息安全 保障信息系统安全，投标产品制造商通过了ISO 27001信息安全管理体系认证和ISO 20000信息技术服务管理体系认证 9.8.抗菌感控 柜体表面粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，，符合GB/T21866-2008标准要求 9.9.安规管理体系 智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485认证 智能药品管理辅柜 1结构部分 同时满足使用场景的空间要求和临床科室药品存量及管控要求 1.1 主体结构 主体结构由高强度金属钢组成，表面耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境的要求。 由操控区、拉门区构成，可放置不同剂型的药品，具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异型、拆零和针剂等不同药品的管理。 1.2 拉门单元 1、配置≥2种格栅，可根据临床需要而进行灵活配置，格栅具备智能显示屏导引指示 2、配置≥7层格栅，每层格栅≥4个货位。； 3、为方便补药及药品有效期管理，格栅可整体抽出进行补药操作； 1.3 药品质量管控 1．储药药格容积8L以上或16L以上，存储≥25种大容积药品品规，满足储药量需求； 2．取药、补药、盘点时，货位指示灯亮起指示位置，药品所在货位的显示屏同时亮起并显示不同颜色。 3．取药、补药、盘点时，药品所在位置的显示屏实时显示应取、应补充、库存数量； 1.4 智能监控计数 所有药盒可全自动记录药品数量，出库、入库等均能准确自动记录，非人工记录（即拿即记录）；记录反应时间≤0.5s 1.5 药品标识色标管理 1、每个货位配置3.5寸彩色电子显示屏，可显示7种色彩（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫）可实时显示药品名称、规格、批号等信息； 2、显示屏清晰显示“毒”“麻”“高危”等国家规定的重要药品标识图片和“看似”“听似”“避光”的重要药品标识图片 1.6 药格显示屏防水功能 药格显示屏具备防水性能，通过IPX7防水测试，； 1.7 取药错误报警提示 药品应取、已取数量不符时，软件界面立即提醒，药格显示屏相应位置红色提示，同时自动触发语音提示取药错误 2视频监控 可选配外置高清全景摄像头，能清晰的拍摄到操作动作，根据用户需求设置监控存储时间，调整监控角度；视频存储时间6个月以上。 3报警装置 配置报警装置，在断电时也可在被非常规使用或破坏时能报警提示；（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，并说明） 4应急锁 柜体下方配置一个应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开柜门，并保持柜体完整性，无需拆开后盖或其他柜体部件。 5应急锁密码盒 柜体侧面配置壁挂式钥匙密码盒，用于存储应急钥匙，密码盒使用金属密码轮，四位密码锁，密码可根据需求更换1000种，防止撬动。 6微电脑控温监测 药柜支持实时采集温度、湿度，智能微电脑控制，同步温湿度数字实时柜体表面明显位置显示 7药柜质量安全 应保障药柜的整体良好质量安全 7.1 医疗电源控制 采用医疗电源相关的专业控制系统，保证药柜操作使用安全； 7.2 电路保护 具备直流电源马达转动控制模块，保护电路安全，防止过压、过流、过充、过放 7.3 抗菌感控 整柜使用柜体表面粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，通过，符合GB/T21866-2008抗菌测试标准要求 7.4 安全认证 产品通过3C、RoHS、CE、FCC安全认证，确保产品质量及使用安全 7.5 信息安全 保障信息系统安全，要求投标产品生产厂家具有ISO 27001信息安全管理体系证书和ISO 20000信息技术服务管理体系证书 7.6 企业标准 具有药品管理设备生产、检测质量控制相关企业标准，并已在企业标准信息公共服务平台公示 7.7 安规管理体系 智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485认证 |
| 2 | 智能耗材管控柜 | 1材质构成 柜体由不锈钢柜体、柜门、智能控制终端及模块化存储框构成 2柜门 智能柜带≥2扇一体化透明玻璃门，可直观看到柜内耗材； 3耗材舱 柜体带≥2列存储框，数量≥18，框体数量可增减、框体高度≥2种，可上下调整位置、框内空间可通过隔板进行分隔，框上可安装货物标签；框体安装后可抽出并悬停，支持倾斜悬停，方便工作人员取放耗材；； 4控制终端 带智能控制终端，可选择性安装在柜体左右两侧，可根据库房空间及人员操作习惯调整，终端支持开合、旋转显示，方便操作； 5主机配置 主柜智能控制终端主机配置CPU≥Core i5；内存≥8GB；硬盘≥128GB；操作系统windows7或windows10，可安装医院防火墙软件；支持有线通讯和无线通讯 6显示终端 尺寸≥13寸，分辨率≥1920*1080；支持十指灵敏触摸操控，显示屏集成有人脸识别、RFID识别、光电式指纹识别、QR识别模组； 7柜内照明 柜门打开后自动亮灯照亮柜内耗材，方便取用； 8电子柜门 支持软件端一键控制柜门打开； 9应急锁 支持紧急断网、断电状态下借助钥匙紧急开锁，方便突发情况下取用耗材； 10提示 具备语音提示功能 11 脚轮 设备带有4个脚轮，可在需要的时候移动安装，移动到位后可锁定 12数据接口 支持与医院信息系统如HIS、HRP、SPD对接，同步科室信息、用户信息、患者信息、耗材信息、计费信息等； 13系统对接 支持与医院现有物资系统对接，完成耗材的申领、按单入库、手动出库、回库、库存盘点、退库、查询等功能； 14软件 可适用于低值耗材定数化、套餐化精细化管理、支持普通一/二维码扫码管理、RFID扫描管理 15上架功能 对接现有SPD系统，工作人员可选择对应入库单查看单据详情，并一键完成入库； 16取用还回 工作人员登陆自己账号后，可完成对普通耗材的QR扫描管理出入库，实现智能进销存 17盘点 支持手动盘点功能，且支持对盘点数量异常的耗材进行RFID/QR二次扫码核对差异，自动生成盘点单； 18远程监控 支持通过智能大屏端的远程监控智能柜状态支持通过智能大屏端远程监控智能柜状态，实现全库智能柜网络状态、开锁状态、亮灯状态的远程可视化和统计； 19安全要求 为保证耗材的存取安全，设备必须具备人脸识别、密码识别、指纹识别、工卡识别功能，有操作权限的管理员或供应商能够对设备进行操作并且作业信息可追溯。 20知识产权 生产企业具有软件开发能力，有耗材管理系统软件著作权 21医疗电源控制 采用医疗电源相关的专业控制系统，保证智能柜操作使用安全； 22电路保护 具备直流电源马达转动控制模块，保护电路安全，防止过压、过流、过充、过放 23机箱电源 采用机箱电源控制系统，保证设备输入稳压稳流，确保设备的稳定性 24安全认证 通过3C、RoHS、CE、FCC安全认证，确保产品质量及使用安全 25安全测试 整柜通过EMC安全测试，符合GB9706.1-2007医用电气设备安全测试 26企业标准 具有耗材管理设备生产、检测质量控制相关企业标准，并已在企业标准信息公共服务平台公示 27信息安全认证 保障信息系统安全，智能柜制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证和ISO 20000信息技术服务管理体系认证 28抗菌感控 柜体表面粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，符合GB/T 21866-2008标准要求 29安规管理体系 智能柜制造商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485认证 |

- 院感与物资配送系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消杀机器人 | 1、尺寸≥500×500×1200 mm 2、净重≤435 Kg 3、触摸屏≥10英寸 4、电池：24 V/30 Ah锂电池 5、载重：40-50kg 6、移动速度≥0.3m/s(可调节) 7、爬坡角度≥5度 8、越障≥1cm 9、充电时间≤5h 10、续航时间≥5h 11、消毒方式：超声雾化 12、消毒效率≥1100㎡/15 min |
| 2 | 配送机器人 | 1、身高≥950，≤1100（mm） 2、长宽≥500*450（mm） 3、箱格空间 整格≥360*460*345（mm） 1/2格≥360*230*345（mm） 1/4格≥180*230*345（mm） 4、载重：40-50kg 5、移动速度≥1.2m/s(可调节) 6、爬坡角度≥5度 7、越障≥2cm 8、充电时间≤4h 9、续航时间≤8h |

- 输液监测系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能输液管理系统 | 1、界面显示 1.1输液信息显示参数≥7种：需包含但不限于显示床位信息、设定滴速值、输液状态信息、当前滴速值、已输容量、总容量、输液时长。 1.2.可将输液完成的床位自动顶置，可将输液异常的床位自动顶置。 2、报警信号 2.1可对不同的输液状态进行听觉及视觉报警，报警状态需包含但不限于输液 完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态；以上状态以不同的声音和颜色进行报警，护士正常处理后报警状态自动解除。 3、数据保存 3.1.可将各床位的输液信息自动保存，可查询某一时间段内/某一床位的输液数据。 3.2.可统计每个科室的输液速度情况、输液总容量情况、输液时长情况、输液异常情况。 4、HIS对接 可与院内HIS对接。 |
| 2 | 输液控制设备 | - 内部电池续航时长 正常工作模式下≥480小时。 2、尺寸≤140 mmx115 mmx48 mm。 3、重量≤135g。 4、适用场景 4.1.适用于普通药液的重力式输液。 4.2.适用于避光型药液的重力式输液（因避光性药液其稳定性差，在光照下容易被氧化、分解和褪色，故输液控制设备探测技术不能对输液器管路和药液发射红外线、紫外线和可见光）。 5、输液速度控制 设备能够控制输液速度。 6、状态识别 设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥6种，输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态、低电量报警状态。 7、医用设备报警系统标准 声光报警提醒符合YY0709-2009 医用电气设备 第1-8部分 通用标准。 8、医用设备专用标准 符合《GB 9706.27-2005 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》中关于输液准确度的要求。 9、医用设备电磁兼容 符合《YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分安全通用要求并列标准电磁兼容-要求和试验》。 10、一键复位 10.1.可一键复位到上次设置参数开始输液。 10.2.可在输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态时启用一键复位。 11输液完成状态 11.1.准确识别出输液完成状态。 11.2.支持在输液完成时自动锁死输液管路并发出声光报警。 12输液堵塞状态 12.1.准确识别出输液堵塞状态。 12.2.支持在输液堵塞时发出声光报警。 13输液速度过快状态 13.1.准确识别出输液速度过快状态并发出声光报警。 14输液速度过慢状态 14.1.准确识别出输液速度过慢状态并发出声光报警。 15空气报警状态 15.1.在输液过程中，能够有效的检测出输液管路中的空气，防止空气输入人体。 15.2.支持在输液管路进入空气时报出声光报警。 16低电压报警 支持在电池低电压时发出声光报警。 |
| 3 | 无线传输网络 | 1.传输距离：室内有效传输距离≥100m。 2.传输时间≤3S传输一次输液信息。 3.传输要求符合无线网络安全要求，无线网络发射设备具有无线电发射设备型号核准证。 |
| 4 | 移动穿戴式设备 | - 内部电池续航时长 正常工作模式下≥100小时。 2、分组管理 可将病区内的所有床位进行任意组合的分组方式分配给移动穿戴式设备。 3、消息接收 输液信息显示参数≥5种，需包含但不限于以下内容：输液完成状态、输液堵塞状态、输液速度过快状态、输液速度过慢状态、空气报警状态的听视觉报警功能，并支持人工翻查报警床位，自然恢复或护士正常处理后报警状态自动解除。 |

- 病区门禁通行系统

为提升疫情防控水准，计划在医院住院大厅安装智慧通行系统一套，管控出入人流。该系统应由人员信息采集设备、人员信息识别设备、闸机和管理平台组成。管理平台与医院信息管理系统（HIS）对接，获取患者及陪护人员的基本信息、核酸检测信息等数据，对于登记在系统内部的人员放行，未登记者禁行。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理后台软件 | 1、流调登记：支持医护人员对患者或家属进行流调信息登记，做到无纸化流调。 2、核酸登记：支持对患者或家属进行核酸信息登记，做到无纸化核酸登记。家属登记时，系统自动进行患陪关系的关联。 3、核酸复测登记：支持针对核酸结果已过期的患者或家属进行核酸复测及登记。 4、通行角色管理：支持员工、第三方、访客、患者、陪护等身份的通行管理。 5、陪护管理：支持陪护信息查看、陪护通行权限控制、陪护人员更换，支持电子陪护证的办理。 6、病区设置：支持设置陪护人数、核酸有效期限、核酸复测提醒时间、陪护证失效期限、通行区域等。 7、通行记录：支持通行人员的基本信息、通行区域、通行时间、通行方式的记录，支持通行人员人像存储。 8、数据统计：通行相关的各项数据，通过图表形式直观展示与分析，支持大屏投屏。 |
| 2 | 人员信息采集设备 | 1、支持人脸识别及人像信息采集、存储 2、配备身份信息识别模块，支持身份证、非接触式IC卡、接触式芯片卡识别 3、配备二维码扫描模块 4、装配≥8英寸电容触摸屏 5、装配≥200万像素红外摄像头一个 6、装配≥200万像素RGB摄像头一个 7、配备红外温度传感器 8、处理器不低于六核64位1.8GHz标准 9、运行内存≥2GB，本地存储≥16GB 10、支持WiFi联网 |
| 3 | 人员信息识别设备 | 1、装配≥8英寸电容触摸屏 2、装配≥200万像素红外摄像头一个 3、装配≥200万像素RGB摄像头一个 4、配备红外温度传感器 5、处理器不低于六核64位1.8GHz标准 6、运行内存≥2GB、本地存储≥16GB 7、支持WiFi联网 8、与闸机组合使用 |
| 4 | 通行安全闸机(单机芯) | 1、机箱内部配备单机芯（单挡板） 2、具有常开和常闭的工作模式 3、支持故障自检、报警、方向指示、智能控制模式 4、支持断电保护、红外检测技术 |
| 5 | 通行安全闸机(双机芯) | 1、机箱内部配备可独立工作的双机芯（双挡板） 2、具有常开和常闭的工作模式 3、支持故障自检、报警、方向指示、智能控制模式 4、支持断电保护、红外检测技术 |

- 其它

| 序号 | 设备名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48口POE交换机 | 端口数量：48口 端口供电功能：POE供电 类型：19英寸（标准机架） |
| 2 | 专用服务器 | 主频1.7GHz六核及以上 内存32G及以上 硬盘2TB*2及以上 操作系统：CentOS7/WINDOWS SERVER |
| 3 | 施工 |  |
| 4 | 接口及开发费 |  |
| 5 | 智能病床 | - 规格：床体长度（含护栏床头床尾）：≥2200*1050*550/850mm；床板尺寸：≥2100*900mm。三立柱结构具有多功能，可左右侧翻。升降设计：三组立柱设计，每组立柱分别有3节立柱链接形成，三节立柱直径分别大于：106mm、89mm、70mm。 2、调节范围：背部倾斜0-65±5º，腿部倾斜0-40±5º，整床水平升降550-850±50mm，前后倾斜0-12±3º，左右侧翻0-12±3º ，精确的承重功能（并设有：一键倾斜、一键平躺式、一键休闲式、一键离床式报警、CPR功能），床体承载重量：≥300kg。背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。 3、四控系统控制：背部护栏设置有控制面板、床尾板设置控制面板、有线护士控制台、脚踏控制系统,脚踏控制系统位于床体两侧设有脚踏系统固定板，以防误碰。 4、采用链式优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。 5、采用进口品牌中控刹车脚轮，中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳，定向设计。 6、中控刹车装置； 7、病床两侧设附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 8、床体头尾两侧标配有4个输液架插孔，内径为20mm。 9、背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。配备蓄电池，在断电情况下正常工作。 10、可实现智能腿板下折功能，方便形成各种体位，方便病人离床。 |