## Sheet1
新冠病毒核酸检测基地设备采购清单
2022年1月30日前设备完成全部调试并投入使用，达到每日检测1.8万管检测能力
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 采购需求 | 参考品牌
1 | 核酸提取仪 | 4 | 台 |  |  | 1.1样本通道 6*16 1.2处理体积 30-300ul 1.3温控范围 0-120°C 1.4操控方式 显示屏触控，中文 1.5断电保护 意外断电再启动可选择是否继续实验 1.6程序设置 程序储存 1.7污染控制 排气过滤，内置紫外线消毒 1.8提取试剂 可使用2个以上厂家提取试剂 ，可集采 1.9配套耗材 磁力套配套试剂 1.10适用标本 血清，血浆，拭子洗液，组织液，病毒培养物 | 西安天隆，硕世，瑞能
2 | 核酸扩增仪 | 7 | 台 |  |  | 1.1检测通量 96 1.2适用耗材 0.2ml96孔板，8联管，单管 1.3荧光通道数 >4个 1.4 反应体系 5-100ul 1.5线性范围 1-1010copies 1.6操控方式 单机操控/PC联机 中文 1.7数据传导 U盘或导出实验数据，连接LIS，数据传输 1.8断电保护 断电后再通电实验自动恢复运行 | 西安天隆，博日，宏石
3 | 生物安全柜 | 8 | 台 |  |  | 双人操作
4 | 生物安全柜 | 4 | 台 |  |  | 单人操作
5 | 超净工作台 | 3 | 台
6 | 常规PCR仪 | 2 | 台 |  |  | 96 | ABI 9700，珠海黑马，力康
7 | 信息录入电脑 | 15 | 台 |  |  | 笔记本
8 | 信息录入电脑 | 10 | 台 |  |  | 台式（含显示器）
9 | 报告打印机 | 10 | 台
10 | 条码打印机 | 6 | 台
11 | 单通道移液器 | 22 | 套 |  |  | 含各量程 | Thermo，大龙，艾本德
12 | 8通道移液器 | 10 | 把 |  |  | 1-10ul | Thermo，大龙，艾本德
13 | 8通道移液器 | 10 | 把 |  |  | 10-100ul | Thermo，大龙，艾本德
14 | 移液器放置架 | 20 | 个 |  |  |  | Thermo，大龙，艾本德
15 | 高压蒸汽灭菌器 | 5 | 台 |  |  | 100L | 山东新华，鑫贝西，博迅
16 | 掌上离心机 | 15 | 台
17 | 微型震荡混匀器 | 16 | 台
18 | 多管震荡混匀器 | 10 | 个
19 | 微孔板离心机 | 6 | 台
20 | 数显电热恒温水浴箱 | 4 | 台
21 | 高速离心机 | 4 | 台
22 | 低速离心机 | 6 | 台 |  |  |  | 白洋，湘仪，鑫奥
23 | 低温冷冻离心机 | 1 | 台
24 | 实验台 | 14 | 张 |  |  | 1.5m,实验室专用 | /
25 | 实验凳子 | 30 | 张 |  |  | 实验室用 | /
26 | 扩增仪放置架（台） | 1 | 套 |  |  | 足够摆放7台扩增仪及电脑 | /
27 | 医用冷藏冰箱 | 6 | 台 |  |  | 2-8°C，250L | 海尔，澳柯玛，中科都菱
28 | 医用冷藏冰箱 | 7 | 台 |  |  | 2-8°C，600L | 海尔，澳柯玛，中科都菱
29 | 医用低温保存箱 | 7 | 台 |  |  | -10°C ∽ -40°C,250-300升 | 海尔，澳柯玛，中科都菱
30 | 采样管放置架 | 60 | 个 |  |  | 15ml，5*10 | /
31 | PCR管架 | 20 | 个 |  |  | 96孔 | /
32 | 铝制冰盒 | 4 | 个 |  |  | 0.2ml*96 | /
33 | 扫码器 | 20 | 个 |  |  |  | /
34 | 手持扫码枪 | 5 | 个 |  |  |  | /
35 | 紫外消毒车 | 10 | 台 |  |  |  | /
36 | 0.2ml*96pcr反应管 | 400 | 个 |  |  |  | 美国AXYGEN，赛默飞，拱东
37 | 0.2ml*96pcr反应管贴膜 | 400 | 个 |  |  |  | 美国AXYGEN，赛默飞，拱东
38 | PCR八联管 | 400 | 盒 |  |  |  | 美国AXYGEN，赛默飞，拱东
39 | 200ul滤芯吸头 | 1000 | 盒 |  |  | 96/盒 | 美国AXYGEN，赛默飞，拱东
40 | 100ul滤芯吸头 | 400 | 盒 |  |  | 96/盒 | 美国AXYGEN，赛默飞，拱东
47 | 恒温试管架 | 2 |  |  |  |  | /