牙科综合治疗台  设备编号NYZBB-SBK-2022005

采购需求：

- 具有一键消毒功能，需包含管道冲洗、消毒液注入、静置、再次冲洗等步骤，可对三用枪、手机管、漱口水管道进行消毒，并全自动进行，无需人手操作。消毒遗漏会自动报警，具有断电应急机制，通电后自动恢复消毒程序。

- 医生器械台有手机管道冲洗键，方便每次治疗后对所有手机管进行冲洗。

- 痰盂配有消毒挂架，并具有≥2个三用枪插孔和≥4个手机管插孔。

- 痰盂可拆卸，整体使用嵌合技术，无粘胶，装有防止气体回流的装置。

- 配置≥1200ml消毒液专用水瓶，内置于侧箱内不外露，添加消毒水时无需拆装储水瓶。

- LED口腔灯照度可感应无极调节，感应切换黄光和白光，色温可在2300k-5500k间进行调节。

- 头枕角度采用非旋钮按压式调节，可单手调节，头枕长度可在0-150mm间调节。

- 治疗椅皮垫表面纹理细腻，触感平滑无凹凸感，表面有缝线固定。

- 配置金属左右扶手，可上下翻转。

- 具有灯椅联动功能，预设位触发后口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启。

- 具有机椅互锁功能，手机工作时治疗椅运动功能无法启动。

- 下挂式器械台整体采用铸铝材质，器械托盘可独立旋转，具有≥5个器械位。

- 配置彩色液晶显示屏，可实时显示牙椅消毒状况、器械工作状态、牙椅故障情况。

- 牙椅主控面板有≥15个功能按键，可精确控制并显示洁牙机频率和电动马达转速。

- ≥10个记忆位，另外还具有一键复位和一键漱口位记忆功能。

- 各手机管分别由独立的水气控制系统进行控制。具有手机防回吸功能。

- 医生器械台具有水、气、电一键开关。

- 治疗箱可向外转动0°-45°，玻璃痰盂可0°-325°旋转。

- 具有低压防干烧恒温热水器。

- 强弱吸过滤器为旋扣式，位于助手侧。

- 纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。

- 助手器械挂架可进行水平0°-238°旋转，≥3个器械挂架可各自单独进行垂直0°-360°旋转。

- 副控面板带≥10个功能按键，可进行水平0°-180°旋转。

- 强弱吸手柄可调节流量大小。

- 助手杆为三关节结构。

- 内置地箱，电源盒为单独封闭式结构。

- 脚踏可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水和吹屑气控制、供水冲盂联动、复位等功能。

- 医生椅可进行坐垫升降、水平倾斜度调节，靠背高度和俯仰调节。坐垫高度可在425mm-580mm间调节，采用铝合金椅架和静音轮。

- 至少保修两年或以上。

病床床垫  设备编号NYZBB-SBK-2022007

采购需求：

- 尺寸要求：宽度85cm；高度8-10cm

- 2、材质要求：椰棕垫

3、按照三摇病床配置（三折床垫）

肺功能仪  设备编号NYZBB-SBK-2022010

采购需求：

一、主要技术参数：

1.传感器技术：抗菌过滤一体的铂-铑合金热丝式双向流速传感器；

2.流速测量范围：0-14L/S；

3.容量精确度：±3%或50毫升

4.中国人种专用预计值公式：EUROPE，BALDWIN，BEIJING，LAM-CHINA。

5.直接显示慢阻肺（COPD）病期分类结果

6.自带热敏打印机，四种以上图文并茂报告格式。

7.液晶显示：≧5 英寸彩色液晶触摸屏,显示清晰，操作简单

二、主要测定项目：

1、用力肺活量(FVC)：FVC，FEV1.0，FEV1.0%，PEFR，MMF等项目

2、肺器官年龄值

3、肺活量(VC/SVC)：VC，TV，IRV，ERV，IC，

4、输入FRC 值后，可测出RV（残气量），FRC（功能残气量），TLC（肺总量），RV/TLC

5、每分钟通气量(MV)：MV，RR，TV

6、每分钟最大通气量(MVV)： MVV，BSA，MVV/BSA，RR，TV

7、支气管扩张试验（BD）： VC/SVC，FVC，MVV