设备名称：心理体检及心理健康管理系统

设备编号：NYZBB-SBK-2022027

数  量：1套

性能配置要求

（一）主要技术参数

1.采用双模式心理筛查评估：包括主观量表评估和生物评估法两种模式；

2.个体化心理筛查加智能AI自动匹配个性化心理测评量表，量表库≥150种以上

3.通过心理服务卡，支持手机、平板等智能终端登录小程序，快速团检完成心理测评和干预。支持≥1000人以上用户同步进行心理测试

4.诊断报告系统，系统支持即时生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告；支持历年测评数据、报告的查询、比对功能；支持多种状态查询方式。系统自动生成患者生物压力分析报告。

5.硬件参数:CPU双核Intel G5400；硬盘≥500GB,用户检测数据存储＞1000万例

(二）配置要求

1、原厂心理体检管理工作站

2、手持式心电检测仪：LCD，≥160x240点阵屏幕，有蓝牙BLE4.0；串口USB转串口通讯线实现，至少6路

- 患者端PAD,包含：存储16G以上,包含建档、心理量表调查、HRV数据采集等

- 医生端PAD,包含：存储16G以上，包含建档、心理量表调查、HRV数据采集等

5、打印机：可与市场中所有打印机进行适配，且具备省墨打印模式

6、原厂读卡器：可快速、准确的从终端用户身份证一键式获取信息，包含头像、姓名、年龄、民族、ID等相关信息

7、前置服务器,包含前置服务器应用软件等。

设备名称：红细胞寿命测定呼气试验仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022028

数  量：1台

性能配置要求

测量一组样本的时间≤35min

2.测量标准误差值满足SD≤0.25ppm

3.测量准确性满足δ≤0.25ppm

4.CO2和CO同机测量

5.CO浓度分辨率≤0.05ppm

6.CO2浓度分辨率≤0.01%

7.CO、CO2测试方法:非色散红外光谱法

8.CO测试特点:成对测量、差值拟合

9.仪器不受压强、温度影响，具有压强、温度自动校准功能

10.CO2校准功能，消除CO非测量因素引起的误差

11.操作控制系统:智能化控制，操作面板操作安全简便，适合单人操作

12.显示系统:采用电子数码管显示，显示数据直观

13.信息传输:RS-232标准通讯接口，兼容多种医疗或科研机构终端系统，实时传输检验结果

设备名称：耳鼻喉手术显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022029

数  量：1台

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
|  | 连续变倍 | 1:8变倍比，F=250mm条件下,放大倍数至少覆盖3.5倍-27倍 |
|  | 变角双目镜筒 | 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带转盘式精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距210mm。 |
|  | 广角目镜 | 10X目镜，Φ23mm视场，屈光度调节范围不小于±6D，眼罩高低可调。 |
|  | 物镜 | 变焦范围198-455mm。 |
|  | LED照明系统 | - 亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于70,000Lx； - 平均使用寿命不少于60000小时。 - 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯 - 光斑大小有3档以上可调。 |
|  | 滤镜 | - 配置橙色滤镜用于树脂充填以防止填充物固化； - 配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的对比度。 |
|  | 分光接口 | 显微镜头部自带内置集成分光出口。 |
|  | 落地式支架 | 轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1700mm。 |
|  | 电气系统 | 带故障监控提示以及备用调光电路,主电路故障,将备用电路切换开关拔到ON即可使用备用电路 |
|  | 内置及集成式全 高清影像系统 | - 分辨率≥1920*1080/60P全高清影像实时输出； - 手柄部位集成影像采集按钮以控制拍照和录像； - 支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘； - 具备WIFI功能，可传输图像可将实时影像无线传输至Windows电脑或android、ios 的手机或平板终端； - 支持鼠标直接对内置相机系统进行操作； - 支持无线脚踏控制拍照录像； - 支持曝光值，最佳亮度，增益，红增益，蓝增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转，缩小，放大，AOI, 图像对比等高级功能 |