设备名称：光子治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022024

数  量：1台

性能配置要求

1.光源：LED长寿命窄波光源，> 50000小时。

2.光源类型：点阵光源需采用非球面光学技术原理。

3.辐照面积：≥1500cm2

4.峰值波长: 红光633±10nm；蓝光417±20nm；

5.最大有效辐照度：红光：≥110 mW /cm2蓝光：≥170 mW /cm2

6.光源模组结构：不少于5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节；

7.辐照方式：连续、调制任意可选，调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s

8.单次辐照最大时间：90min59s，连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

9.具有温度监控及超温保护功能

10.具有伸缩臂装置：可旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

11.产生的噪声不得超过52dB。

12.≥8寸高清触摸屏，智能控制系统

13.点阵光源可控制单波或双波同时照射，无需更换光源模组；

14.具有≥3000条工作记录查询功能；

15.系统具有每个波长单独出光时间累计功能。

16.光源模块可同时照射也可单页照射。

设备名称：取卵负压吸引器

设备编号：NYZBB-SBK-2022046

数  量：1台

性能配置要求

负压0-225mmHg， 能调节具体负压数值

设备名称：生物信息反馈灸疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022054

数  量：1台

性能配置要求

- 仪器能自动提取使用者心率信号，发出与使用者心率同步的脉动共振光谱，从而增强光谱能量对组织的渗透、生物能量利用率、能量转运能率，从而促进组织修复。

- 产品主要由生物信息反馈系统、光能治疗器、控制面板、聚焦装置等组成。

- 有脉搏信息采集处理模块

- 有抗干扰模块

- 有心率同步红外辐射控制模块

- 当生物信息脉搏传感器停止使用时，光能治疗器自动调整为连续工作。

- 使用生物信息脉搏传感器时，光能治疗器工作频率与心率同步。

- 脉搏显示误差范围：±5％。

- 光谱波长范围0.76µm～1.5µm、640nm

- 光能治疗器功率：额定全功率≥150W

- 输入功率：≤450VA

- 工作模式：全功率、全调制

- 在调节被治疗部位距离时，光能治疗器与病灶部位定向不变。

- 根据临床需要，可增配光能治疗器。

- 光能发生器辐射强度(照射距离5cm):>0.2(W/cm2)

- 若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。

- 心率同步工作，有利于提高生物能量利用率和转运率。

- 波谱自动拓宽，有利于各种组织的吸收和利用。

19.光谱能量节律与微循环搏动节律一致的共振光谱，有利于改善深部组织微循环