设备名称：悬空式碳纤维骨科牵引架

设备编号：NYZBB-SBK-2022056

数  量：1台

性能配置要求

一、性能要求：

（1）牵引外展臂、通用骨盆托板及会阴支杆皆由可透X光的碳纤维材质制成，为C臂的使用创造最大操作空间，保证透视影像不受牵引架的影响;

（2）附件材质要求为碳纤维材料，对拍片无影响的可采用铝合金，具有防腐蚀、易于清洁保养及消毒;

（4）牵引架载重＞250 kg;

（5）全方位两点定位配有精确数字刻度显示，便于医生术中牵引定位;

（6）旋转关节配有数字指示设计，便于医护人员根据使用经验记录各种手术适当外展臂相对角度，加快病患体位的设置。

（7）产品有SFDA、CE、FDA、ETL质量认证证书

二、参数要求：

（1）短牵引段外展角度：0-180°；

（2）长牵引段外展角度：0-180°；

（3）牵引距离≥180mm;

（4）高度调整≥450mm;

（5）延伸段调节长度≥1500mm。

三、配置要求（不少于以下配置）

| （1）、圆承合器 | 1个 |
| --- | --- |
| （2）、碳纤维通用骨盆托板及垫 | 1个 |
| （3）、碳纤维会阴支杆及护套 | 1个 |
| （4）、附件固定器 | 1个 |
| （5）、胫骨&侧姿抗拉支杆 | 1个 |
| （6）、碳纤外展延伸杆 | 1个 |
| （7）、牵引器安装基座，插杆式 | 1个 |
| （8）、末端支撑杆 | 1个 |
| （9）、牵引器组立 | 1个 |
| （10）、牵引靴（成人） | 1个 |
| （11）、牵引靴保护垫 | 1个 |
| （12）、托腿靴（左、右各1个） | 1个 |
| （13）、牵引架台车 | 1台 |
| （14）、悬空手架（可上悬、下悬） | 1套 |
| （15）、侧身腰架 | 1个 |
| （16）、耻骨支撑架 | 1个 |
| （17）、方箝合器 | 1个 |
| （18）、碳纤维运动医学固定架 | 1套 |
| （19）、马镫式腿靴 | 1对 |

四、其他要求

（1）碳纤维牵引架与医院现有手术床匹配，无需另配转接器；

（2）碳纤维单杆下肢牵引附件配备齐全，可满足下肢平卧位、侧卧位牵引手术要求，无需另购，并提供碳纤维单杆牵引架配置清单。