设备名称：输液泵

设备编号：NYZBB-SBK-2022080

数  量：18台

性能配置要求

- 1、具有双重气泡探测功能；

- 2、具备管路阻塞报警时，自动回撤管路压力功能：

- 3、速率范围：0.1-1000ml/h, 递增：0.1ml；

- 4、预置总量范围：0.1-3000ml，递增：0.1ml；

- 5、具有快推功能：推注范围1-500ml/h，以0.1ml/h递增；

- 6、可预存10种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

7、屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警。

设备名称：自动跟踪X防护控制系统

设备编号：NYZBB-SBK-2022085

数  量：1台

性能配置要求

一、设备用途：立式拍片X射线防护,适用各种品牌、各种规格的立式拍片机的射线自动跟踪防护

二、系统配置：自动跟踪X线防护控制系统壹套（包含语音提示系统、遥控器、7寸以上触摸屏、平板电脑）。

三、技术参数及要求：

1. 工作条件

a）温度： 0℃—50℃

b）相对湿度：不大于70%

c）电源电压：AC220V±22V

d）频率：50Hz±1Hz

2. 主要技术指标

2.1  防护板铅当量：大于等于0.5mmPb。

2.2  防护板尺寸：

上防护板尺寸不少于长*宽为800mm*380mm。

下防护板尺寸不少于长*宽为800mm*475mm。

2.3  高度调节范围（mm）：500～2050。

2.4  支持拍片规格（英寸）：支持自定义拍片规格。

2.5   防护系统设备工作时噪声不大于60dB。

2.6   峰值功率小于200W。

2.7   上、下防护板悬挂向上牵引力：大于10kg。

2.8   防护板预置位置误差：不大于±5mm。

2.9   放射检查专用语音提示功能。

2.10 探测器自动跟踪定位功能。

2.11 无线遥控功能，频段：400－500Mhz。

2.12 平板WiFi遥控功能。

2.13 带刹车脚轮，方便移动。

2.14 与原有设备无缝集成，对原有设备不做任何改变和破坏。

2.15 铅板遥控伸缩功能。

2.16 铅板上下移动为丝杆传动。

2.17 上下帘分别用不少于1.2mm厚铝板夹紧，防止铅帘晃动导致裂缝。

2.18  底座的两侧及后侧，带有可调节伸缩支撑架，可最大伸出大于150mm ，防止防护设备侧倒。