设备名称：床旁视频支气管镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022060

数  量：1台

性能配置要求

1.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.5mm；

2.软管弯曲角度：向上180°，向下130°，向左120°，向右120°；

3.操作手柄具备≥3个主控功能按键,；

4.采用可拆卸电池，配备备用电池。

设备名称：温毯机

设备编号：NYZBB-SBK-2022087

数  量：5台

性能配置要求

1、适用范围：用于在手术前、中、后防止病人体温降低或减少病人因寒冷引起的不适

2、加热方式：空气对流加热

3、过滤器：不大于0.2微米过滤器，减少经空气传播的微粒

4、加热速度	0-44℃加热，不多于30秒

5、操作：一键式温度设置，多档温度选择，操作简单

6、显示屏：液晶显示屏，显示通风管末端温度

7、报警：声光报警提示，温度过高、温度过低、连接和断开

8、通风管路：	方便灵活，密闭性好。

9、低噪音：噪音小于50db

10、温毯：双层无纺材料，防刺破、防撕裂、防透水毯身紧抱患者身体，无需拴系多款式，满足临床不同需求。