设备名称：全自动血小板分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022057

数  量：1台

性能配置要求

- 检测项目：至少包括血小板最大聚集率、血小板平均聚集率、血小板最大抑制率、血小板平均抑制率、聚集后血小板数、原始血小板数、血小板聚焦曲线参数。

- 样本用量：≤0.5mL全血/测试。

- 进样方式：三维加样臂、旋转检测位实现全自动进样; 自动识别样本、自动识别试剂。

- 测试方法：细胞流式微孔法。

- 测试速度：≥12测试/小时 (包含样本准备时间)。

- 试剂盒可直接检测的血小板诱聚剂：至少包括胶原(COL)、二磷酸腺苷(ADP)、肾小腺素(EPI)、花生四烯酸(AA)，且均具有CFDA注册证（必须提供证明文件）

- 质量控制：具备校准与质控体系，以确保检测结果的准确一致。

- 样本质量评估：至少可通过血小板数量对样本质量进行判断，有效排除样本质量原因导致的检测结果误差。

- 测试通道：≥4个测试通道；试剂位：≥4个。

- 试剂用量：根据不同诱导剂用量不同可以设置。

- 自定义检测模式下，用户可任意组合样本和试剂。

- 批量检测模式下，用户插入样本，自动生成检测任务。

- 检测结果重复性：CV≤10%。

- 携带污染率：≤5.0%。

- 线性范围：聚集率0-100%；血小板数量：0-999×109个/L。

16.可连接LIS系统，可使用支持windows系统的任意品牌打印机。

设备名称：循环肿瘤细胞分离仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022058

数  量：1套

性能配置要求

1.支持自动富集操作：不依赖细胞表面标记物进行循环肿瘤细胞捕获；

2.细胞捕获率：≥85%，CV＜10%；

3.富集效率：≥1000倍；

4.白细胞去除率：＞99.99%；

5.分离操作步骤：无需裂红，无需离心，尽量减少CTC的丢失；

6.分离时间短：单个样本富集时间不超过30min；

7.CTM检出能力强，可鉴定包含中心粒细胞的CTM；可以对捕获的肿瘤细胞进行下游分析，包括：IHC，FISH，IF，测序等。具有监测报警功能：报警在屏幕直观可视，报警条件可根据用户要求自行设置，并可调节报警声音。

设备名称：排痰机

设备编号：NYZBB-SBK-2022086

数  量：3台

性能配置要求

性能配置要求：

- 振动频率:≤13Hz，控制精度士15%;

- 振动压力:0-5kPa以内;

- 定时时间:1-60分钟可调;

- 人机交互界面:>11寸左右操作界面，>5寸左右高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调(频率、压力、时间等)

- 患者紧急停止保护

6、充气背心: 全胸充气