设备名称：医用血管造影X射线机（及配套专业外科手术床）

设备编号：NYZBB-SBK-2022113

数  量：1台

性 能 配 置 要 求

- 医用血管造影X射线机

- 1、技术参数：

- 在不旋转床面的情况下，机架可在导管床的左侧位、头位、右侧位三个位置的中间范围内的任意角度位置停泊，并进行透视和采集，且保持图像无偏转。

- C臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥ 27°/秒

- 最短曝光时间≤0.5ms

- 球管阳极热容量≥3.0Mhu

- 最大阳极转速≥10800 rpm

- 球管焦点数≥3个

- 最大透视电流≥250mA

- 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 30cm

- 像素尺寸≤154μm

- 手术室显示器最大亮度≥1400 cd/㎡

2、设备配置清单至少包括：

- 具备曝光模式选择、路径图、减影叠加、自动位置匹配功能

- 具备DICOM 应用功能合集、RIS/CIS DICOM 接口、标准线率输出接口

- 具备手术室悬吊式辐射防护、LED手术灯、床旁辐射防护

- 具备臂托、头托、输液架、绑带

- 具备高速数字减影采集、支架精确显示、实时多角度DSA/DR采集、冠脉多轴联动记录采集功能

- 具备最新最全低剂量平台

- 具备高级原厂三维后处理工作站硬件及软件包

二、配套专业外科手术床

1、技术参数：

- 具备电动齿轮驱动模式（非液压），床柱升降行程不低于550mm；每个动作有单独的齿轮系统控制。内置高性能充电电池，充满一次电不超过3小时，充满一次可满足5个工作日的手术需要，可交/直流供电。血管外科，神经外科等科室要求最低床柱高度范围≤600mm，与大型影像设备联动。

- 整床影像透视性良好，可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1800mm，可满足各类极限体位。

- 原厂具备完善的配件系统，可满足临床各科室的使用需求。

- 与DSA室影像设备在产品上实现完全整合，手术床与影像设备的防碰撞联动功能，确保使用过程中的安全性，同时通过影像设备的控制台控制手术床，台面与DSA影像设备实现同步运动。

2、设备配置清单至少包括：

- 主床-床柱：入地安装式复合手术室专用床柱

- 主床-床面：模块化可转运床面，包含4关节金属床边轨床面及碳素背板

- 主床-床面：全碳纤维漂浮床面，包含电动操作手柄，实现360度扫描

- 腿板及腿板垫（左右分离，可外展）

- 手板x2

- 麻醉幕帘架X1

- 有线遥控器X1