设备名称：一体式C臂X射线机

设备编号：NYZBB-SBK-2022128

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、设备主要功能：

1、将工作站与C臂合二为一，摒弃了二者之间的线缆连接，真正做到工作站与C臂的无缝衔接。其灵动设计，只需一人/次即可移动设备，同时大幅节省占地空间，有效解决手术室忙碌而拥挤的问题。

2、全新数字化一体平台，不仅在术中操控更加方便快捷，同时对于设备使用效率，科室管理以及设备使用寿命方面也有非常大的优势。

3、具备4K大屏显示，一机多能，满足多种临床应用需要

4、待机转运功能，无需关机可在手术间移动，提高设备周转效率

5、具有≥30cm×30cm第三代晶体硅平板，技术全面革新，经久耐用。

二、设备技术参数：

- 设备参数

★1.1整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）。

1.2	机型为知名品牌，并获得FDA、CE及中国CFDA认证证书。

1.3	设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。

2	设备工作条件

2.1	电源要求：220V@10A

2.2	温度要求：10~40 ℃

2.3	相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态

3	高压发生器

3.1	最大输出功率 	≥2.5kW

3.2	发生器频率	≥40kHz

3.4	透视最大KV值	   ≥110kV

3.5	透视最小KV值	   ≤40kV

3.6	透视最大mA值	≥25mA

3.7	数字点片最大mA 值	≥20mA

3.8	半剂量透视模式	具备

3.9	半剂量脉冲透视模式	具备

4	球管系统

★4.1	双焦点设计	具备

4.2	焦点	小焦点≤0.6mm

大焦点≤1.4mm

4.3	管套散热率	≥12.5KHU/min

4.4	阳极热容量	≥76KHU

4.5	阳极散热率	≥37KHU/min(440W)

4.6	阳极靶角	≥10º

5	  平板探测器

★5.1平板探测器材质:CMOS晶体硅

★5.2探测器尺寸	≥31cm*31cm

5.3	图像采集最大像素矩阵	≥1.5kx1.5k

5.4	后处理灰阶	≥32bit

5.5	可变三视野	具备	31，21，15cm

5.6	最大分辨率	≥2.8lp/mm	2.8lp/mm

5.7	支持任意模式下无像素合并

5.8	像素尺寸	≤198um

6	    限束器

6.1	 双叶限束器    	具备

6.2	 虹膜限束器	    具备

7      显示器

7.1	医用UHD平板显示器	≥27英寸

7.2	显示器最高分辨率	≥3840 x 2160

7.3	显示器灰阶	≥10 bit

7.4	显示器多轴位万向臂支架	≥五轴

8	系统控制

8.1	中文系统控制界面	提供

★8.2 Linux工业用软件操作系统	提供

8.3	手闸，脚闸曝光控制	提供

8.4	控制界面要求液晶触摸屏	具备

8.5	支持多点触控操作	具备

8.6	具备不插电待机转场功能	≥5 分钟

8.7	控制界面大小	≥10.1英寸

8.8	控制界面最高分辨率	≥1280×800

8.9	控制界面可旋转摆动	≥270°

8.10脚踏曝光开关线缆	≥10米

9	C形臂

9.1	SID	≤100cm

9.2	开口	≤78cm

9.3	弧深	≥66cm

9.4	水平移动	≥20cm

9.5	垂直升降	电动，≥45cm

9.6	左右摆角	≥±12.5°

9.7	C臂旋转角度	≥±205°

9.8	 C臂轨道内运动角度	≥150°

9.9  C臂轨道内过伸角度	≥55°

9.10  C臂最低水平位投照高度	≤102cm

9.11	  C臂与工作站为一体设计无线缆连接	具备

10	   图像处理功能

10.1	患者信息编辑	具备

10.2	图像存储	≥150,000幅

10.3	曝光模式	≥8种

10.4	末帧图像优化显示	具备

10.5	动态视频放大功能	具备

10.6	数字笔功能	   具备

10.7	透视存储功能	具备

10.8	DSA数字减影功能 	具备

10.9	目标位置追踪功能	    具备

10.10	自动亮度对比度调整	    具备

10.11	去除运动噪点与伪影功能	具备

10.12	金属修正功能	具备

10.13	窗口设定功能	具备

10.14	图像均衡优化功能	具备

10.15	图像放大及游走	≥400%

10.16	实时图像边缘增强技术	具备

10.17	负片技术	具备

10.18	具备USB导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像	具备

11	  其他

11.1	   整机免费保修	≥1年

11.2	整机重量	≤350Kg

三、配置清单至少包括

1、移动式C形臂X射线机

2、CMOS晶体硅平板探测器

3、4K高清触控显示器

4、数字笔功能

5、零剂量动态放大功能

6、数字点片功能

7、图像标注功能

8、图像测量功能

9、数字电影采集功能

10、血管外科功能

11、透视录影功能

12、基本DICOM功能

13、内置UPS断电保护系统

14、≥15万幅图像存储

15、 USB存储

16、无线待机转运

17、10m双脚踏曝光开关（带存储键）

18、区域系统套件（中国）

19、第三方报告工作站

20、ERCP专用诊疗床

21、高质量进口材质铅衣5套

22、HDFM980高清采集卡2块