设备名称：电子阴道镜

设备编号：NYZBB-SBK-2022120

数  量：1套

性能配置要求

一、镜头性能要求：

1.1镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD1080P信号。

1.2像素不低于210万，成像系统水平分辨率不低于900TVL。

1.3放大倍数支持 1-80倍连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记。

1.4视场范围满足：≥Ø100mm(3X), ≥Ø15mm(18X)，景深：≥120mm(6X), ≥5mm(18X)。

1.5空间分辨率：≥14 lp/mm，图像几何失真度≤1%，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。

1.6可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响.

1.7镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置。

1.8支持镜头操作按键控制“一键”快速切换进入观察检查操作界面。

1.9配置摇臂式支架，工作高度可调范围不窄于750mm～1000mm，镜头横臂水平旋转角度不窄于180°～360°，镜头升降摇臂水平旋转角度不窄于180°～360°。

二、阴道镜工作站性能要求：

2.1提供符合临床操作工作流的软件功能模块设计，具有功能模块自定义功能；医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。

2.2具有自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息，同时支持全程语音播报操作提示。

23具有独立的患者历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查，满足对复诊病人检查信息统一管理的需求。

2.4在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动显示在当前检查图像左侧，便于医生在观察患者宫颈图像同时，对比分析和追溯患者检查、治疗过程。

2.5提供智能诊断评估方法，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别（宫颈癌、高度病变、低度病变、正常）和提示活检点位置，自动给出处理建议。

设备名称：产床

设备编号：NYZBB-SBK-2022121

数  量：2台

性能配置要求

1.床面尺寸: 长度1900mm士15mm 宽度850mm士20mm

2.床面高度: 最低:480mm±15mm 最高:850mm士20mm(不含床垫)

3.背板最大折转角度: ≥60°

4.臀板最大上折角度: ≥20°

5.前后最大倾斜角度: 后倾≥15°

6.脚板升降行程: 180ms±15mm

7.脚板最大外摆角度: ≥85°

8.脚板最大上折角度: ≥85°

9.护栏升降距离: 400mm±10mm

10.拉手移动行程: 130mm士10mm