设备名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022084

数  量：2台

性能配置要求

1、全中文操作界面。

2、具备高流量模式、低流量模式和CPAP模式。

3、流量设置调节范围：2L-80L。

4、可实现80L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

5、支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。

6、温度设置调节范围值为：29℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。湿度补偿7档可调。

7、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

8、主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温度、流量、氧流量治疗波形。

9、机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

10、机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

11、机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

12、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

13、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

14、彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

15、可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-48小时。

16、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

17、无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

18、可提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面供临床选择使用。

19、提供配套移动台车和吊臂。

20、具备报警复位静音功能。

21、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

22、报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

23、提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

24、服务要求：主机至少保修两年，一年包换。