设备名称：前庭功能检查系统

设备编号：NYZBB-SBK-2022102

数  量：1套

性能配置要求

技术参数：

- 电脑接口：USB2.0接口或以上

- 摄像头分辨率：752×480像素或以上

- 陀螺仪：1Hz以上

- 速度范围：+/-500度/秒

- 可测试左眼、也可测试右眼，实时数据分析，延迟小于4ms。

- 检测3维头动、眼动

- 可分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况

- 分析测试结果：图形，瞬时增益，速度回归曲线，增益点谱图。

- 可生成6个半规管的综合报告：EyeSeeSix,支持测试数据据（增益值、补偿性扫视参数）导出功能。

- 可测试自发性眼震

- 数字摄像头

- 具备5点激光校准发射器，可快速对水平和垂直方向进行校准。

- 测试结果至少包含40ms、60ms、80ms瞬时增益值

- 可插视力矫正镜片，保证视力问题患者的检测准确性.

- VOR增益采用速度增益金标准计算法。

- 支持扫视波编辑功能（可修改潜伏期、峰值、峰速度）；

系统要求

- USB2.0接口或以上

- Windows7操作系统或以上

- CPU Interl Core 2 Duo 1.8GHz或以上

- 2GB RAM或以上

配置至少包括：

眼罩及Ferrite绷带     1套

摄像头                1套

激光校准器            1个

应用软件              1份