设备名称：双水平无创呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2022149

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

1、基本要求：

★同时具备无创通气模式、高流量模式；主机及湿化器一体设计；主机免消毒；双涡轮电机。

2、无创呼吸机技术要求：

2.1通气模式：CPAP、S、S/T、T

2.2压力范围: 4～30cmH2O

2.3压力精度：±0.5cmH2O

★2.4呼吸触发灵敏设置范围：1～8档

2.5最大吸气时间设置范围：0.3～3 s 可调，分档间隔 0.1 s

2.6最小吸气时间设置范围：0.1～3 s 可调，分档间隔 0.1 s

2.7呼吸频率设置范围：3～60 次/分可调，分档间隔 1 次/分

2.8潮气量设置范围：关，100 ～ 2000 mL

2.9自动启动、停机功能

2.10管路温度设置范围：关，18℃ ～ 20℃

2.11目标氧浓度监测范围：关，21% ～ 100%

2.12实时显示：压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、漏气量、吸气时间

2.13管路内置螺旋加热丝，带温度监控；

3、高流量模式技术要求：

3.1治疗模式：高流量模式、低流量模式

3.2流量、温度、氧浓度一体化调节并显示

3.2彩色液晶屏，实时显示参数：流量、温度、氧浓度、呼吸频率、sPEEP、

★3.4流量设置范围：2～75Lmin

3.5具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，氧浓度自动调节，范围：21%～100%；（手动调节外置氧流量阀控制不可用）氧浓度不受流量变化影响

3.6湿度输出范围33～44mgH2O/L

★3.7湿度补偿功能，7 档可调

3.8温度控制范围：31℃~37℃，7档可调

3.9高流量模式下在75L/min下温度可达到37℃，温度设置调节精度：1℃

3.10具备热待机、自动停机功能

3.11趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图。包括温在流量、温度、氧浓 度、血氧及呼吸频率

3.12湿化水罐自动注水功能，自动保证水盒内水位。

3.13具有以下各种报警功能指示：供电故障、呼吸机失效、压力高、管路脱落、呼吸频率低、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、面罩阻塞、漏气、压力低、分钟通气量低、电压低、呼吸频率高、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、重插SD卡、请关闭氧气、管路损坏。