设备名称：双水平呼吸治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022146

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

1、配备一体式移动台车。

2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。

3、具备自动同步技术。

4、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

5、具备容量保证功能。

6、目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

7、可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

8、具备压力释放技术，舒适度三档可调。

9、吸气时间：0.2s~4.0s。

10、后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

11、屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

12、治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

13、压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

14、升压档设置范围：1-6档可调。

15、最大流速可达180L/min。

16、爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。

17、爬坡时间设置范围：0-60min可调。

18、外接测压软管，可采集面罩端压力。

19、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。

20、实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。

21、具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

22、机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

23、屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。

24、具备治疗计时功能。

25、具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。

26、窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

27、管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

28、配备独立专业医用湿化器。

29、呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

30、采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

设备名称：高流量呼吸湿化治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2022148

数  量：7台

性能配置要求

- 1、具备趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天、30天的温度、流量、氧浓度、压力的治疗趋势。

- 2、具有专业的监测界面：

- 高/低流量模式可以实时监测：温度、氧浓度、流量、呼吸频率、氧源压力、血氧、脉率、ROX指数、鼻氧管脱落监测。

- CPAP模式可以实时监测：压力、温度、氧浓度、流量、呼吸频率、漏气量、氧源压力、血氧、脉率、ROX指数。

- 3、具有CPAP模式，可以设置压力、压力卸载、延时升压、初始压力。

- 4、具有延迟关机功能：可用于干燥管路，可以选择设置干燥时间：30/60/90分钟。5、具备一键切换低流量模式：可以在待机，预热或者治疗状态时从高流量模式一键切换到低流量模式。

- 6、可预设治疗时间：设定范围：0h-99h可调，设置步进：1h。

- 7、血氧模块：可对血氧饱和度和脉率等参数进行监测。

- 8、报警提示功能：氧浓度高报警、氧浓度低报警、治疗使用时间报警、氧源压力过大报警、氧源压力过小报警、弯管未连接报警、管路未连接报警、管道漏气报警、堵塞报警、断电报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度未达到设定报警、水盒缺水报警、通信故障报警、环境温度异常报警、管路脱落报警、超温报警、温度超过设定值报警、马达异常报警、加热功能异常报警、自动保养提示。

设备名称：双水平无创呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2022149

数  量：4台

性能配置要求

1、基本要求：

★同时具备无创通气模式、高流量模式；主机及湿化器一体设计；主机免消毒；双涡轮电机。

2、无创呼吸机技术要求：

2.1通气模式：CPAP、S、S/T、T

2.2压力范围: 4～30cmH2O

2.3压力精度：±0.5cmH2O

★2.4呼吸触发灵敏设置范围：1～8档

2.5最大吸气时间设置范围：0.3～3 s 可调，分档间隔 0.1 s

2.6最小吸气时间设置范围：0.1～3 s 可调，分档间隔 0.1 s

2.7呼吸频率设置范围：3～60 次/分可调，分档间隔 1 次/分

2.8潮气量设置范围：关，100 ～ 2000 mL

2.9自动启动、停机功能

2.10管路温度设置范围：关，18℃ ～ 20℃

2.11目标氧浓度监测范围：关，21% ～ 100%

2.12实时显示：压力、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、漏气量、吸气时间

2.13管路内置螺旋加热丝，带温度监控；

3、高流量模式技术要求：

3.1治疗模式：高流量模式、低流量模式

3.2流量、温度、氧浓度一体化调节并显示

3.2彩色液晶屏，实时显示参数：流量、温度、氧浓度、呼吸频率、sPEEP、

★3.4流量设置范围：2～75Lmin

3.5具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，氧浓度自动调节，范围：21%～100%；（手动调节外置氧流量阀控制不可用）氧浓度不受流量变化影响

3.6湿度输出范围33～44mgH2O/L

★3.7湿度补偿功能，7 档可调

3.8温度控制范围：31℃~37℃，7档可调

3.9高流量模式下在75L/min下温度可达到37℃，温度设置调节精度：1℃

3.10具备热待机、自动停机功能

3.11趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图。包括温在流量、温度、氧浓 度、血氧及呼吸频率

3.12湿化水罐自动注水功能，自动保证水盒内水位。

3.13具有以下各种报警功能指示：供电故障、呼吸机失效、压力高、管路脱落、呼吸频率低、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、面罩阻塞、漏气、压力低、分钟通气量低、电压低、呼吸频率高、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、重插SD卡、请关闭氧气、管路损坏。