设备名称：全自动血液细胞分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023019

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

到货时间短的供应商优先考虑。

1.可实现自动、手动进样模式，标本类型涵盖末梢血等；

2.检测速度：CBC+DIFF≥60/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时；

3.用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

4.具有网织红细胞检测功能；

5.可提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

6.可提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET；