设备名称：单通道注射泵

设备编号：NYZBB-SBK-2023017

数    量：100台

性 能 配 置 要 求

- 到货时间短的供应商优先考虑。

主要技术和性能要求：

1安全要求：

1.1安全防护可靠，

1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

1.3压力报警阈值3档可调；

2 精度要求：

2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3 基本要求：

3.1 速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.4 快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增

3.5  自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml；

3.6  屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.7  整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

3.8 电池工作时间﹥5小时@5ml/h