设备名称：呼吸机（有创、无创一体）

设备编号：NYZBB-SBK-2023013

数    量：18台

性 能 配 置 要 求

- 有现货的供应商优先考虑。

基础配置:

1  呼吸机主机一台

2湿化器一套

3台车一台

4呼吸机机械臂组件一套

5呼吸机附件一套

技术参数

呼吸模式

1、辅助控制型容量控制通气 (VCV)

2、辅助控制型压力控制通气 (PCV)

3、辅助控制型压力调节容量控制通气 (PRVC)

4、多种形式的同步间歇指令通气模式，  SIMV  (VCV)+ PSV ，  SIMV  (PCV)  + PSV ，  SIMV  (PRVC) + PSV

5、自主呼吸模式：(SPONT/CPAP)  + PSV

6、双水平气道正压通气 (压力释放通气) BiLevel

Ventilation    (BIVENT/APRV)  + PSV

7、无创呼吸  (NIV/CPAP  ，NIV-T , NIV-S/T)

参数范围

1、潮气量：  20-2000ml

2、呼吸频率：1-80bpm

3、呼吸频率 (SIMV)： 1-40bpm

4、吸气时间：0.2-9s     (吸呼比：1: 10-4: 1 )

5、峰值流速：180L/min

6、吸气屏气时间：  0~4s

7、压力上升时间 ：  0~2s

8、吸入氧浓度：  21%~100%

9、呼气末正压：  0-35cmH2O

10、持续气道正压 (无创呼吸)：  2-20cmH2O

11、支持压力：  0-60cmH2O

12、吸气压力：  5-60cmH2O

13、高压 (双水平正压通气)：  5-60cmH2O

14、低压 (双水平正压通气)：  0-35cmH2O

15、流量触发灵敏度：0.5-20L/min

16、压力触发灵敏度：-20~0cmH2O

17、呼气灵敏度：  5%~80%

18、多参数趋势图

监测参数

- 1、压力类：  最小压 (Pmin)，  平台压 (Pplat) ，  平均压 (Pmean) ，  峰值压力 (Ppeak)，呼气末正压  (PEEP)

- 2、容量、流速类：吸入潮气量 ( VTI ) ，  呼出潮气量 (VTE ) ，  分钟通气量 MV ，   自主呼吸分钟通气量 (MVspont)，  漏气比 (leakNIV)

- 3、环：  压力容量环 (PV) 、压力流速环 (PF) 、流速容量环 (FV)

- 4、吸入氧浓度

报警参数

- 分钟通气量高 (MV high) ，  分钟通气量低 (MV low) ， 管路脱落报警 (Circuit disconnect) ，  气道压力高 (Paw high) ，  气道压力低 (Paw low)，  持续气道压力高，呼气 末正压低 (PEEP low) ，呼气潮气量低 (VTe low) ， 自主 后续频率高 (fspont high)，窒息时间 (Tapnea) ，吸入氧 浓度高 (FiO2 high) ，  吸入氧浓度低 (FiO2 low) ，  交流 电故障，  电池电压低， 电池耗尽，氧气源不足等

- 机器特点

- 1、电动电控治疗型呼吸机

- 2、 触摸屏与飞梭钮联合操作，简单方便

- 3、压力与流速双触发    4、多项肺力学和呼吸环监测

- 5、12寸以上 LCD  彩 色 屏分辨率 1024*768以上

- 6、同步雾化功能

- 7、吸气保持和呼气保持功能

- 8、手动通气功能

- 9、智能增氧 (吸痰) 功能

- 10、具有内置电池

- 11、具有肺复张功能

- 12、金属呼气阀可高温高压消毒，拆卸安装方便

- 13、具有自动导管补偿功能

- 14、具有波形冻结和游标测量功能