设备名称：呼吸机（有创）

设备编号：NYZBB-SBK-2023014

数    量：10台

性 能 配 置 要 求

- 有现货的供应商优先考虑。

一、基本技术参数要求：

- 类    型：	气动电控；

- 显 示 屏：	≥8寸液晶触摸	；

- 呼吸模式：	VCV，VCV +Sigh ，PCV，PRVC，SIMV+VCV，SIMV+PCV，SIMV+PRVC ，SPONT（CPAP/PSV），BIPAP，APRV；

- 图形显示：	至少能显示压力-时间，流速-时间，容量-时间中的两波形；

- 环图：压力-容积环，流速-容积环；

- 备用电池为锂电池；

- 呼气保持和吸气保持功能；

- 手动吸气：	在呼气相内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气；

- 冻结  ：    按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活；

- 键盘锁：    锁定键盘，防止误操作；

- 呼气阀可徒手拆卸，支持134°高温消毒；

- 配外置空气压缩机,体积小，需提供注册证，与主机为同一品牌。

二、主要设置参数

- 潮 气 量：  范围不小于：25～2500 mL；

- 吸气时间：  范围不小于：0.1～10 s；

- 屏气时间：	范围：0～50%（相对于吸气时间）；

- 至少具备一种触发方式，压力触发或流速触发：

- PEEP/CPAP：	不小于不小于：0～40 cmH2O；

- 压力支持：  范围：0～70 cmH2O；

- 压力控制：	范围：5～70 cmH2O；

- 氧 浓 度：	范围：21～100%；

- 纯氧通气：	纯氧通气2min；

- 窒息时间：  范围：15~60s；

- 具备雾化功能。

三、主要监测参数

- 吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量、吸呼比、自主呼吸频率、总计呼吸频率、吸入氧浓度、顺应性、呼气末正压；

- 呼吸力学监测：气道峰压、平均气道压力、吸气平台压力、最小气道压、气道阻力；

- RSBI（浅快呼吸指数）：0~800次/分/升;

- 顺 应 性：0-150ml/ cmH2O。

- 四、报警功能参数

- 参数报警：呼气潮气量报警、分钟通气量报警、氧浓度报警、气道压力报警、呼吸频率报警、持续气道压力高报警、窒息报警；

- 气源报警：氧气不足报警、空气不足报警；

- 供电报警：交流电故障报警、电池电量低报警、电池电量耗尽报警；

- 其他：报警日志、报警静音。