设备名称：中高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023015

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

到货时间短的供应商优先考虑。

| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 中高端彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：两 台 |
| 三、 | 使用单位： |
| 四、 | 设备用途及说明： |
|  | 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥23.5英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |
| 5.1.4 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.5 | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带 |
| 5.1.6 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.7 | 耦合剂加热装置，温度可调 |
| 5.1.8 | 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |
| 5.1.9 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像： |
|  | 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 灰阶血流成像技术 |
| 5.3.1.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 |
| 5.3.1.2 | 无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态 |
| 5.3.1.3 | 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 |
| 5.3.1.4 | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式 |
| 5.3.1.5 | 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 |
| 5.3.2 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.2.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 5.3.2.2 | 具备多级别背景模式选择，≥7级 |
| 5.3.2.3 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| 5.3.2.4 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 5.3.2.5 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.2.6 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 5.3.3 | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.4 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.4.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 5.3.4.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.5 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 应变式弹性成像 |
| 5.4.1.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.1.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 5.4.1.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.2 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.3 | 智能辅助功能 |
| 5.4.3.1 | 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 心脏功能测量 |
| 5.5.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.4 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.5 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.5.6 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23.5英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-16MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz |
| 6.2.4 | 线阵探头：超声频率7.0-14.0MHz |
| 6.2.5 | 成人相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥58 |
| 6.3.1.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 |
| 6.3.1.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥69 |
| 6.3.1.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥31 |
| 6.3.2 | 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 6.3.3 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| 6.3.5 | 扫描深度≥50cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.1cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七、 | 技术培训要求 |
| 7.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 |
| 7.2 | 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。 |

| 配置清单（至少包含） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 两台 |
| 2 | 腹部探头 | 两把 |
| 3 | 浅表探头 | 两把 |
| 4 | 成人心脏探头 | 一把 |
| 5 | 腔内探头 | 一把 |
| 6 | 超声检查床+椅子 | 两套 |
| 7 | 电脑 | 两台 |
| 至少承诺提供原厂三年质保，超声设备故障无法修复时，48小时内提供备用机。 |  |  |