设备名称：高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023016

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

到货时间短的供应商优先考虑。

| 货物需求一览表及技术规格 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 高端彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：壹套 |
| 三、 | 使用单位： |
| 四、 | 设备用途及说明： 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。所投型号需为制造商本年度在NMPA已注册的最新机型和最新软件版本。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 5.1.1 | 具备≥22.0英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080 |
| 5.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行操作，具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 |
| 5.1.3 | 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 |
| 5.1.4 | 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 |
| 5.1.5 | 具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 |
| 5.2.2 | 具备超清斑点噪声抑制技术 |
| 5.2.3 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 |
| 5.2.4 | 高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号，具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换。 |
| 5.2.5 | 具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。 |
| 5.2.6 | 具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。 |
| 5.2.7 | 具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 |
| 5.2.8 | 具备实时宽景成像技术，可前进和后退 |
| 5.2.9 | 具备梯形扩展成像技术 |
| 5.2.10 | 具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。 |
| 5.3 | 彩色血流成像单元 |
| 5.3.1 | 具有二维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 |
| 5.3.2 | 具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 |
| 5.3.3 | 具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 |
| 5.3.4 | 具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 |
| 5.3.5 | 具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 |
| 5.3.6 | 具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。 |
| 5.3.7 | 具备彩色帧频独立调节能力 |
| 5.3.8 | 具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 |
| 5.3.9 | 具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 |
| 5.3.10 | 具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 |
| 5.3.11 | 具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏容积探头。 |
| 5.3.12 | 具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 |
| 5.4 | 频谱多普勒显示单元及分析系统 |
| 5.4.1 | 具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 |
| 5.4.2 | HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 |
| 5.4.3 | 多普勒频率显示、独立可调 |
| 5.4.4 | 具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 |
| 5.4.5 | 具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 |
| 5.4.6 | 具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 |
| 5.4.7 | 具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 |
| 5.4.8 | 具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 |
| 5.4.9 | 具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。 |
| 5.5 | 组织多普勒成像单元 |
| 5.5.1 | 具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 |
| 5.5.2 | 具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 |
| 5.5.3 | 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 |
| 5.5.4 | 具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。 |
| 5.5.5 | 具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 |
| 5.5.6 | 定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 |
| 5.5.7 | 支持实时三平面成像 |
| 5.6 | 组织谐波成像单元 |
| 5.6.1 | 具备编码二次谐波技术 |
| 5.6.2 | 具备编码脉冲反向谐波技术 |
| 5.6.3 | 具备谐波频率和基波频率同时显示 |
| 5.7 | 超声造影成像单元 |
| 5.7.1 | 编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 |
| 5.7.2 | 支持左心室造影 |
| 5.7.3 | 支持血管/腹部造影成像 |
| 5.7.4 | 支持低机械指数的心肌灌注造影成像 |
| 5.7.5 | 支持经胸心脏相控阵探头 |
| 5.7.6 | 支持食道矩阵容积探头 |
| 5.7.7 | 可支持实时三平面造影 |
| 5.7.8 | 具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调 |
| 5.7.9 | 具有双时钟计时，存储时间长短可调 |
| 5.7.10 | 可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 |
| 5.7.11 | 具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 |
| 5.7.12 | 分析结果自动导入系统工作表进行存储 |
| 5.8 | 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式) |
| 5.8.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 |
| 5.8.2 | 心脏功能测量与分析 |
| 5.8.2.1 | 直线解剖M型和曲线解剖M型 |
| 5.8.2.2 | 基于人工智能，自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 |
| 5.8.2.3 | 在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 |
| 5.8.2.4 | 基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 |
| 5.8.2.5 | 具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） |
| 5.8.2.6 | 具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 |
| 5.8.2.7 | 心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 |
| 5.8.3 | 具备儿科心脏Z-score评分系统 |
| 5.8.4 | 血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 |
| 5.8.5 | 血管内中膜自动测量 |
| 5.9 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |
| 5.9.1 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.2 | 动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.3 | 支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9.4 | USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.10 | 输入/输出信号: |
| 5.10.1 | 输入：ECG, USB、VGA |
| 5.10.2 | 输出：DVI-D，音频，USB |
| 5.11 | 图像管理与记录装置： |
| 5.11.1 | 内置图像管理系统 |
| 5.11.2 | 内置固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB |
| 5.11.3 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 5.12 | 连通性： |
| 5.12.1 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 |
| 5.12.2 | 支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 |
| 六、 | 技术参数及要求： |
| 6.1 | 系统通用功能 |
| 6.1.1 | 具备显示器: ≥22英寸，高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 |
| 6.1.2 | 操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 |
| 6.1.3 | 操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 |
| 6.1.4 | 探头接口：激活探头接口数≥4个 |
| 6.1.5 | 触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.5-18.0MHz，中心频率可选择≥4种 |
| 6.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 6.2.3 | 类型：可支持相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道矩阵及术中探头 |
| 6.2.4 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD |
| 6.2.5 | 探头工作频率范围: |
|  | 成人相控阵探头：1.5-4.6MHz |
|  | 小儿相控阵探头：3.0 - 7.0MHz |
|  | 电子线阵：2.5-10.0MHz |
|  | 成人凸阵：1.5-6.0MHz |
| 6.3 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 6.3.1 | 成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择 |
| 6.3.2 | 成像速率: |
|  | 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 |
| 6.3.3 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 6.3.4 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 |
| 6.3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 |
| 6.3.6 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 |
| 6.3.7 | 二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 |
| 6.3.8 | 心脏扫描深度≥30cm |
| 6.3.9 | 腹部探头扫描深度≥50cm |
| 6.4 | 频谱多普勒成像参数 |
| 6.4.1 | 方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率： |
|  | 扇扫：≥八段 |
|  | 线阵：≥三段 |
|  | 凸阵：≥六段 |
| 6.4.3 | 最大测量速度： |
|  | PWD：血流速度≥7.6m/s |
|  | CWD：血流速度≥12m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |
| 6.4.5 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D |
| 6.4.6 | 电影回放：≥90秒 |
| 6.4.7 | 零位移动：≥6级 |
| 6.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 |
| 6.4.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 6.4.10 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 |
| 6.5 | 彩色多普勒成像参数 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 |
| 6.5.2 | 实时二同步/三同步显示 |
| 6.5.3 | 彩色显示帧频： |
|  | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s |
|  | 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s |
| 6.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° |
| 6.5.5 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 6.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s |
| 6.5.7 | 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 |
| 6.6 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |

| 配置清单（至少含有） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 一台 |
| 2 | 成人心脏探头 | 一把 |
| 3 | 小儿心脏探头 | 一把 |
| 4 | 腹部探头 | 一把 |
| 5 | 浅表探头 | 一把 |
| 6 | 超声检查床+椅子 | 一套 |
| 7 | 电脑 | 一台 |
| 8 | 医用超声耦合剂（无菌型） | 500支 |
|  | 监护仪 | 一台 |
| 至少承诺提供原厂三年质保，超声设备故障无法修复时，48小时内提供备用机。 |  |  |

设备名称：中高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023015

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

到货时间短的供应商优先考虑。

| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 中高端彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：两 台 |
| 三、 | 使用单位： |
| 四、 | 设备用途及说明： |
|  | 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥23.5英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |
| 5.1.4 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.5 | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带 |
| 5.1.6 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.7 | 耦合剂加热装置，温度可调 |
| 5.1.8 | 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |
| 5.1.9 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像： |
|  | 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 灰阶血流成像技术 |
| 5.3.1.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 |
| 5.3.1.2 | 无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态 |
| 5.3.1.3 | 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 |
| 5.3.1.4 | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式 |
| 5.3.1.5 | 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 |
| 5.3.2 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.2.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 5.3.2.2 | 具备多级别背景模式选择，≥7级 |
| 5.3.2.3 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| 5.3.2.4 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 5.3.2.5 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.2.6 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 5.3.3 | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.4 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.4.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 5.3.4.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.5 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 应变式弹性成像 |
| 5.4.1.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.1.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 5.4.1.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.2 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.3 | 智能辅助功能 |
| 5.4.3.1 | 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 心脏功能测量 |
| 5.5.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.4 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.5 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.5.6 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23.5英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-16MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz |
| 6.2.4 | 线阵探头：超声频率7.0-14.0MHz |
| 6.2.5 | 成人相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥58 |
| 6.3.1.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 |
| 6.3.1.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥69 |
| 6.3.1.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥31 |
| 6.3.2 | 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 6.3.3 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| 6.3.5 | 扫描深度≥50cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.1cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七、 | 技术培训要求 |
| 7.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 |
| 7.2 | 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。 |

| 配置清单（至少包含） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 两台 |
| 2 | 腹部探头 | 两把 |
| 3 | 浅表探头 | 两把 |
| 4 | 成人心脏探头 | 一把 |
| 5 | 腔内探头 | 一把 |
| 6 | 超声检查床+椅子 | 两套 |
| 7 | 电脑 | 两台 |
| 至少承诺提供原厂三年质保，超声设备故障无法修复时，48小时内提供备用机。 |  |  |

设备名称：全自动凝血分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023018

数    量：1台

到货时间短的供应商优先考虑。

1、可实现凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测等检测；

2、可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子，血小板聚集等项目；

3、PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT同时检测速度≥401测试/小时；

4、可实现全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能 ；

5、设有专用急诊位；

6、纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

7、能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本；

8、可实现混合交叉分析功能，提供即时型和延迟型检测结果；

9、可实现血小板聚集功能分析；

10、试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能；

11、自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能；

12、可设置项目数量≥250个。

设备名称：全自动血液细胞分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023019

数    量：1台

到货时间短的供应商优先考虑。

1.可实现自动、手动进样模式，标本类型涵盖末梢血等；

2.检测速度：CBC+DIFF≥60/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时；

3.用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

4.具有网织红细胞检测功能；

5.可提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

6.可提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET；