## Sheet1
我院需采购病区级电子氧气流量计15台。要求供货方负责安装，保修一年。技术参数如下：
氧气流量计技术参数
参数名称 | 参数值 |  | 单位
流量信号 | 最大流量 | 600~800 | L/min
| 始动流量 | ≤0.8 | L/min
| 量程比 | ≥30:1
| 精度 | ±(2.0+0.5FS) | %
| 重复性 | ≤1.0 | %
压力信号 | 压力范围 | 20~700 | kPa
| 精度 | ±3.0 | %
工作电源 | 12~24VDC(带220VAC适配电源)
输出 | RS485
显示方式 | LED ( 显示瞬时流量、总量与压力)
显示单位 | 瞬时流量m³ /h或L/min；总量m³ ；压力kPa
显示分辨率 | 瞬时流量≤0.1L/min ，累积流量≤0.001 m³； 压力≤0.001kPa
键盘 | 仪表面板按键
最大工作压力 | ≤1.0 |  | MPa
最大流量压损 | ≤2600 |  | Pa
环境温度 | -20~+50 |  | ℃
介质温度 | -10~+55 |  | ℃
工作湿度 | <90%RH(无结冰,无凝露)
校准条件 | 空气(20℃，101.325kPa)
防护等级 | IP40
通径 | 12~19 |  | mm