设备名称：动态心电记录仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023003

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

- 一、设备硬件

- 1.导联方式：标准12导联，10根导联线记录，真实准确采集12导心电数据

- 2.可通过更换导联线，实现3导/12导心电数据采集

- 3.采样率4000Hz，开启起搏达到10000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样）

- 4.多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。

- 5.记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。

- 6.导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

- 二、智能动态心电分析软件主要功能

- 1 .具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

- 2.模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。

- 3.具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。

4.直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比