设备名称：除颤仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023031

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 主要技术及系统要求：

- 1. 性能要求：

- 显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

- 除颤能量的最高能量≤200J

- 每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J，手动除颤能量最小是1J， AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式，成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

- 2.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

- 3.标配手动除颤、AED和同步电复律功能

- 4.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

- 5.主机≥3道波形显示

- 6.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

- 7. 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

8.除颤功能、心电图、和打印机。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

设备名称：心血管手术器械(瓣膜牵开器)

设备编号：NYZBB-SBK-2023032

数  量：1套

- 常规正中开胸瓣膜手术用。

- 医用不锈钢材质，瓣膜牵开器套装。

- 叶片深35mm,宽100mm，最大牵开距离190mm,臂长165mm。

4、带拉钩装置。

设备名称：电动直立病床

设备编号：NYZBB-SBK-2023037

数  量：6张

性能配置要求

- 1.床体尺寸(无床垫）：不小于2150x1100x(530-760)mm

- 2.床垫平台尺寸大于：1950x900mm 床垫尺寸大于：1950x900x50

- 3.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动

- 4.靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置

- 5.配备耐用的IV 输液架，两侧2个引流挂勾

- 6.配备蓄电池，可在断电状态下继续工作

- 7.靠背角度：0-70度,±5度

- 8.曲腿角度：0-30度，±5度

- 9.工作承重：250kg以上

- 10.倾斜装载重量：170kg以上

- 11.最大用户重量：170kg以上

- 12.电压：100-240V，~50/60Hz；最大电流：3.15A

- 13.额定负载最大10%，可连续使用，间隙后可再操作；

- 14.有安全标准及电磁兼容标准；

- 16.有相应防水等级要求。