设备名称：超声治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023030

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 1.大屏幕彩色触摸显示屏与TFT技术，操作简便，可实时监控治疗输出。

- 2.屏幕显示分辨率：480×272像素，直接用手触摸

- 3.可快速启动，只需两个步骤即可开始治疗。

- 4.1 MHz和3 MHz连续和脉冲超声治疗。

- 5.内含不少于25个临床常见疾病的标准处方，并且带有治疗信息

- 6.治疗信息中带有彩色人体插图及人体解剖图（提供图片）

- 7.治疗前或治疗期间参数随时可调，可自定义参数并保存

- 8.低BNR值（非均匀性比率），超声输出的非均匀性达到了一个新低，对于治疗效果和安全性非常重要。

- 9.耦合剂选择功能，既可选择一般耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂作为药物导入

10.带有自动报警功能：超声治疗头具有剂量输出保护，治疗中如果有与皮肤接触不良的情况发生，设备会发出声音信号提示操作者及超声头四周带有控制指示器，指示器发亮提示操作者。同时超声的强度会自动减弱，治疗时间停止。

设备名称：医用放大镜（3.5倍）

设备编号：NYZBB-SBK-2023033

数  量：1台

性能配置要求

- 1.1性能要求:手术放大镜

- 1.2适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足

- 1.3外观:可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.

- 1.4结构原理:低倍显微系统

- 1.5养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便

- 1.6性能特性:

- 1.6.1可根据使用者要求配有带度数镜片.

- 1.6.2采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%提供高亮度的图像.加上无色差镜片比传统放大镜更清晰.

- 1.6.3可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.

- 1.6.4 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳

- 1.7放大倍数： 3.5X

- 1.8 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深的同时增加耐磨特性。

- 1.9 制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花

- 1.10镜架：合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选。

1.11 工作距离：完全按照个人标准定制，可达≥70CM。

设备名称：医用放大镜（2.5倍）

设备编号：NYZBB-SBK-2023034

数  量：1台

性能配置要求

- 1.1性能要求:手术放大镜

- 1.2适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足

- 1.3外观:可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.

- 1.4结构原理:低倍显微系统

- 1.5养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便

- 1.6性能特性:

- 1.6.1可根据使用者要求配有带度数镜片.

- 1.6.2采用独特的覆膜技术将光反射减少到0.3%提供高亮度的图像.加上无色差镜片比传统放大镜更清晰.

- 1.6.3可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.

- 1.6.4 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳

- 1.7放大倍数： 2.5X

- 1.8 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深的同时增加耐磨特性。

- 1.9 制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花

- 1.10镜架：合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选。

1.11 工作距离：完全按照个人标准定制，可达≥70CM。

设备名称：空气肢体压力治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023038

数  量：6台

性能配置要求

- 治疗时间：1min--99min，可调节；

- 压力范围：40--200mmHg,可调节；

- 压力保持时间：1s--6s，可调节；

- 循环间隔时间：1s--20s，可调节；

- 电源电压：AC220v/50HZ  功率：65VA；

- 显示方式：4寸以上彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

- 治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式等至少8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

- 连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；

- 梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

- 零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

- 充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

- 具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

- 报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

- 配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

- 独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

- 记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

- 实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

- 连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

- 套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

- 手提式设计，可配床旁挂钩装置；