设备名称：高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023079

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 空间复合成像，≥7线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

  - 支持高帧率造影成像功能，要求腹部探头、浅表探头可用

凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；

线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

  - 支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能

可以动态显示二维剪切波弹性成像图，

具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

  - 支持立体血流

  - 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值

  - 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

  - 心功能自动测量工具Auto EF

  - 支持腔内STE剪切波弹性成像功能。

  - 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 探头配置：腹部、浅表，心脏，腔内双平面及穿刺专用微凸探头各一把。

  - 阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°

  - 线阵，带宽: 3.8-13 MHz

  - 单晶体心脏探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90°

  - 穿刺专用微凸探头：带宽1.2-6.0MHz

  - 一线一凸双平面探头：带宽线阵3.2-12.8MHz，凸阵3.5-9.5MHz

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 储物托架套件

  - 专业探头放置槽≥7个

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能