设备名称：中高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023080

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

  - 主机成像系统

    - 高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080。

    - 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。

    - 控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。

    - 内有一体化超声工作站。

    - 主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

    - 探头接口≥5个，全激活、相互通用。

    - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 多倍信号并行处理

    - 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

    - 彩色多普勒成像技术；

    - 彩色多普勒能量图技术；

    - 方向性能量图技术

    - 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

    - 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

    - 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

    - 支持一键快速优化多种参数，自动优化图像。

    - 支持自动血流跟踪技术。

    - 支持穿刺针增强技术

    - 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

    - 图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

    - 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

    - 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

    - 支持超声远程会诊系统，可直接通过超声设备发送图片或视频至会诊端。

  - 连通性要求

    - 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足PACS联网传输；

    - 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。

    - 输入接口：音频输入，ECG信号输入

    - 输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

    - ≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口

系统技术参数及要求

    - 二维灰阶模式

      - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

      - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

      - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

      - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

      - 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

      - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

      - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示

      - 最大显示深度:≥38cm

      - TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

      - 动态范围: ≥200

      - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

      - 伪彩图谱: ≥8种

      - 最大帧率: ≥1000 帧/秒

    - 彩色多普勒成像

      - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

      - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

      - 取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

      - 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

      - 最大帧率: ≥260 帧/秒

    - 频谱多普勒模式

      - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

      - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

      - 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

      - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

      - 取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

      - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

      - 零位移动：≥8 级

      - 支持频谱自动测量

    - 探头规格

      - ▲探头配置：单晶腹部探头1把，高频探头1把，相控阵探头1把，腔内探头1把；

      - 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

      - 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

      - 扫描频率：单晶凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；

高频探头：带宽: 3.0-14.0MHz，扫描范围≥50mm；

相控阵探头：带宽：1.5-4.5MHz，角度≥90°；

腔内探头：带宽: 3.0-11.0MHz，角度≥210°；

    - 剪切波弹性成像

      - 支持探头：凸阵探头，线阵探头；

      - 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

      - 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

      - 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

      - 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

      - 支持肿块周边组织定量分析功能。

    - 造影成像及定量分析功能

      - 支持多种探头：凸阵探头、线阵探头

      - 支持微血管造影增强功能

      - 双计时器

      - 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

      - 具备混合模式

      - 支持造影图像和组织图像位置互换

      - 造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

    - TDI组织多普勒成像

      - TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

      - TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。