设备名称：数字化医用X射线摄影系统

设备编号：NYZBB-SBK-2023082

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

一、主要参数：

- X线球管为原厂生产；固定探测器为本厂或合资公司生产

- 双焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm

- 逆变频率≥200 kHz

- 阳极热容量≥300KHU

- 管套热容量≥2000KHU

- 配备电子滤线栅

- 专用数字化图象处理工作站

二、配置要求：至少包括

- 数字化摄影基本系统（配备电子滤线栅）

- 数字化固定平板探测器

- 立式胸片架

- 高压发生器

- 悬吊式X线球管组件

- 电动升降摄影床

- 无线平板探测器

- （立柱与胸片探测器之间距离）扩展部件

- 辐射剂量检测包

- 图像采集系统

- 医学影像图文报告工作站5套，包接口费（巨鲨、巨峰、新万像 ）

- 检查室装修，交钥匙

- 医用铝防护用品10套（优美优、三益、康鹏）

- 心电监护仪1台（迈瑞、理邦、麦邦 ）

- 负责办理预控评，出报告

三、DR机房特殊装修的要求

1、机房状态：框架结构，未砌筑墙体；

2、机房须采用240mm实芯砖墙，内墙面预留裸砖面；

3、浇筑设备基座，厚15cm以上，C25砼，平整度满足≤5mm；

4、按设备安装图纸预留电缆沟，安装不锈钢活动盖板；

5、机房四周墙面、天面及地面须采用防护材料屏蔽防护，可采用3cm辐射防护涂料（须安装加固钢丝网）、3cm复合防护板（天面须钢结构加固）或2mm铅板（天面须钢结构加固），须专业队伍施工；

6、门、窗须采用2mmpb以上辐射防护门、窗；

7、穿越机房的管线、电缆沟须做屏蔽防护处理；

8、机房须设置排风，排风口须做屏蔽防护处理；

9、按设备要求配备设备专用配电柜；

10、设备专用地线：采用35mm²铜芯线

（1）如为独立接地，须＜2Ω

（2）如为联合接地，须＜1Ω

11、按设备安装图纸要求安装急停开关2套；

12、根据医技科室需求布置220V插座及空调插座、开关、RJ45网络插座、监控等；

13、满足设备安装要求的钢结构吊架；

14、天面：600×600洁净铝扣板吊顶，配套超薄LED平板灯；

15、墙面：可采用医疗洁净板或腻子乳胶漆；

16、地面：同质透心PVC地胶；

17、负责办理预评、控评及环评及相关费用。