设备名称：便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023078

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - ≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏

  - 探头接口1个，可扩展到3个

  - 整机重量≤7kg（含电池）

  - 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

- 二维灰阶模式

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术

  - 高分辨率血流成像

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

  - 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

- 组织多普勒成像及定量分析单元

  - 支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

  - 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

  - 曲线解剖M型

- 组织追踪定量分析单元

  - 自动追踪心肌运动

  - 可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数

  - 参数分析结果用牛眼图显示

- 造影成像及定量分析单元

  - 用于腹部、浅表和微血管造影

  - 左室造影和心肌造影

  - 支持时间强度分析曲线和运动追踪

- 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 自动工作流协议

  - 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

- 支持穿刺针增强技术

- 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

- 检查存储和管理

- ≥240G固态硬盘

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 焦点：4个，动态可调

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；

  - 最大显示深度:≥39cm

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

  - 动态范围: 30-190dB，可视可调

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

  - 支持B/C 同宽

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - PW最大速度: ≥9.21m/s

  - 最小速度: ≤5mm/s

  - 取样容积: 0.5-20mm

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

  - 零位移动：≥8 级

  - 快速角度校正

- 连通性

  - 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

  - 支持数据无线传输

  - 支持DICOM3.0系统

  - 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

  - 专用台车：可升降、防盗锁模块

  - 具备可装卸探头扩展槽

  - 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件