设备名称：转运呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2023087

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。

- 通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。

- 设置参数范围：潮气量：20ml-2200ml，呼吸频率：1-80次/min，压力支持：3-65cmH2O，吸呼比：4:1-1:10，氧浓度：21-100%。

- 可选脱机辅助工具：SBT脱机辅助界面，口腔闭合压P0.1、浅快呼吸指数RSBI。

- ≥8.4英寸TFT 彩色液晶显示，具有锁屏功能，并可切换白天或夜晚显示模式。整机重量≤6.5kg。

- 具有热插拔电池插槽，标配1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选第二块电池，续航时间≥9小时，为长途转运提供安全保障。

- 具有氧耗工具界面，可以显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。

- 安全防护符合GB/T 2423标准：整机防进液等级：IP24，高坠防护：75cm。

- 符合EN 1789 和EN 794-3等急救转运标准。

- 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。具有72小时的趋势图和趋势表数据存储，5000条事件记录。