设备名称：高流量呼吸湿化治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023097

数    量：6台

性 能 配 置 要 求

一、 适用范围：

适用于呼吸功能不全，具有自主呼吸、需要机械通气的患者治疗，包含高流量功能，能够提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。

二、 技术参数：

无创通气功能参数要求

1、 设备具有CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、目标潮气量功能。

2、 吸气压调节范围5-30cmH20;呼气压调节范围5-25cmH20； CPAP模式下，治疗压力调节范围5-20cmH20。

3、 目标潮气量调节范围100-1850mL。

4、 设备的氧浓度能够自动调节，范围：21%-100%，调节步长1%,并具备 21%-100%的氧浓度实时监测功能。

5、 管路温度可设置调节，20°C-30°C。

高流量功能参数要求

1、 设备具有流量，温度，氧浓度一体化调节功能并显示。

2、 屏幕实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度、设置氧 浓度和实际氧浓度、sPEEP （鼻塞端压力）监测值、呼吸频率、血氧饱和度、 脉率。

3、 设备流量设置范围2L/min-80L/min。

4、 设备的温度控制范围30°C~37°C，不低于7档可调，每1°C为1档。

5、 设备具有湿度补偿功能，土3挡可调，共7档可调，应对各种不同季节的温湿度环境。

设备功能参数要求

1、 设备具有安全气路设计，氧气不经过涡轮风机。

2、 设备同时具备超声实时氧浓度监测和目标氧浓度设置功能，无氧电池消耗，监测和设置范围：21%—100%。

3、 湿化水罐可选择一次性水罐和可重复使用水罐。