设备名称：转运监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023096

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 监护参数

配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

显示

- 屏幕尺寸：≥4.8英寸大屏幕彩色显示屏，分辨率：≥800×480

- 标配触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 具有自由组合≥4个参数和波形进行大字体显示功能，满足不同临床环境需要

- 数据存储、回顾

- 全部监护参数的≥120小时趋势数据存储回顾

- ≥1000个NIBP测量数据存储回顾

- 满足3导/5导：48小时全息波形；12导：35小时全息波形

- ≥200个参数报警事件存储回顾

- 具备Micro USB数据接口

- 性能特点

- 标配内置WiFi，支持WiFi无线联网

- 重量：＜1.5kg

- 防护等级IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息，具有三个独立的报警指示灯；具备一体式防滑提手

- 通过FDA认证、CE认证

六、    电源

交流电源：100V-240V ,50HZ/60HZ，具交流电源适配器

电池：内置可拆卸充电锂电池，供电时间≥5小时