设备名称：产床

设备编号：NYZBB-SBK-2023099

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1.床面尺寸: 长度1900mm士15mm 宽度850mm士20mm

2.床面高度: 最低:480mm±15mm 最高:850mm士20mm(不含床垫)

3.背板最大折转角度: ≥60°

4.臀板最大上折角度: ≥20°

5.前后最大倾斜角度: 后倾≥15°

6.脚板升降行程: 180ms±15mm

7.脚板最大外摆角度: ≥85°

8.脚板最大上折角度: ≥85°

9.护栏升降距离: 400mm±10mm

10.拉手移动行程: 130mm士10mm

设备名称：手术分娩台

设备编号：NYZBB-SBK-2023100

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1台面尺寸：长度 2000mm ± 10mm宽度 500mm±10mm

2台面高度：最低 750mm± 15mm 最高 990mm± 15mm

3台面左右倾角度：左倾≥10°  右倾≥10°

4台面前后倾角度： 前倾≥25°    后倾≥15°

5头板折转角度：上折≥30°    下折≥90°

6背板折转角度：上折≥75°    下折≥15°

7腰桥升降升降行程：≥150mm

8. 腿板下折角度：≥90°

9腿板外摆角度：≥90°

10搁手板摆动角度: ≥90°