设备名称：便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪

设备编号：NYZBB-SBK-2023116

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一.设备用途及要求：主要用于心脏、腹部、妇产、血管、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

二.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥15英寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间待机启动系统

1.1.4 环境亮度自感应控制

1.1.5 全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

1.2.2 数字化通道数≥450,000

1.2.3 动态范围≥160dB，可视可调

★1.2.4 LGC侧向增益补偿技术

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调

1.3.2 磁共振相素优化技术

1.3.3 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.4 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。

★1.3.5 实时双幅对比显像

1.3.6 实时和非实时高分辨率放大

1.3.7 支持扩展成像

1.3.8 具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影

1.3.9 单晶体探头技术 ，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.2 自动多普勒分析

1.4.3 智能优化技术自动优化Doppler频谱

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 超宽频带血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 单键调节血流成像频率

1.5.4 智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像

1.6 组织多普勒成像（TDI）

1.6.1 高帧频组织多普勒成像

1.6.2 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.6.3 专业TDI测量软件包

1.6.4 在机心肌应变及应变率定量分析

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.7.1 PIH脉冲反相谐波技术

1.7.2空间复合成像技术和核共振像素优化技术支持自然组织谐波成像

1.8 心肌应变定量

1.8.1 节段心肌取样，最多可到32节段

1.8.2 多个心动周期数据显示

1.8.3 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示

1.8.4 相同时相任意节段数据对比，包括达峰时间

1.9 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2.4 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电图和生理信号

可外接三导联心电信号输入

5.记录装置：

5.1 硬盘存储≥500GB

5.2 内置DVD/CD刻录

5.3 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像

三.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥15英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2探头接口选择≥1种

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用

2.3可选类型：相控阵、凸阵、线阵

3.二维成像主要参数：

3.1扫描：单晶体相控阵探头：超声频率1-5MHz

宽频带线阵血管探头：超声频率3-12MHz

单晶体腹部凸阵探头：超声频率1-5MHz

3.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥25帧/秒

3.3 扫描深度：≥30cm

3.4声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

3.5探头谐波成像频率个数≥2

3.6回放重现：灰阶图像回放≥500幅

3.7预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.8增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC分段≥2，均是实体按键调节，非触控调节

4.频普多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW

4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

★4.3最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s

4.4最低测量速度1mm/s（非噪声信号）

4.5显示方式：B/D，M/D，D

4.6电影回放：≥180秒

4.7零位移动：≥5级

4.8取样宽度及位置范围：宽度1-25mm; 分级

4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择

4.10显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2实时双副对比显像

5.3彩色显示角度：20-90度选择

5.4彩色显示帧数：相控阵，85度角，17cm深度时，帧频≥15帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度时，帧频≥10帧/秒

5.5显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”

5.6显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比

5.7双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

6.可选先进的经食管成像功能，具有真实的心脏内部解剖结构，具有智能化的识

别功能，快速对心脏功能进行评价。

7. 超声图像及病案管理系统

7.1动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅

7.2 同屏图像显示25画面

7.3同屏电影回放≥9画面，可调回放速度

7.4存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备

7.5 报告存储，检索，统计

8. 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调

9. 专用推车，高度可调，可旋转锁定