设备名称：手术操作4K鼻窦镜

设备编号：NYZBB-SBK-2023106

数    量：2条

性 能 配 置 要 求

- 长度175mm，直径4mm，视向角0度

- 视场角：85-110.

- 有效景深范围：1mm—50mm

- 颜色分辨能力：A标准显色指数（Ra）≥99 D65标准显色指数（Ra）≥97

- 综合光效：SLeR≥0.392

- 角分辨力：》6.0C/(°)

- 有效光度率≤520cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

- 照明镜体光效：ILeR的名义值≥0.760

10、镜体采用不锈钢钢管材质

11、带有方向标识，蓝宝石镜面

12、采用柱状棱镜技术，成像清晰、透亮。

设备名称：辅助生殖科更换一批设备耗材

设备编号：NYZBB-SBK-2023111

数    量：一套

性 能 配 置 要 求

医院拟招适用用于以下品牌型号的设备滤网，因设备使用过程中滤网无法拆除，无法确定具体尺寸。如有需要，请相关公司自行查看现场（联系人：谢工18276318895）或联系厂家问询具体参数，更换数量以实际更换数量为准。

| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYZBB-SBK-2023111-1 | 滤网 | 1、初效1套 | IVF工作站 | 丹麦K-SYSTEMS | L126 IVF | 初效滤网1套：活性炭预滤膜，可有效过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。 |
|  |  | 2、高效1套 |  |  |  | 高效滤网1套：垂直风HEPA过滤空气，H-14HEPA过滤符合EN1822标准，对于0.3um颗粒，可达99.999%的过滤效率。 |
| NYZBB-SBK-2023111-2 | 高效滤网 | 高效10套 | 百级净化工作台 | 理想洁净技术有限公司 | YJ-FL-1700/B | 高效滤网10套：净化级别,百级(H14)，效率达到99.995%@0.3um，风量为800m3/h，初阻力：120pa。 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-3 | 在线过滤器 | 4套 | 医用培养箱 | 德国Labotect | C60 | 有效去除气体中的VOC和颗粒物优点，适用于CO₂、N₂和混合气体（最大21% O₂），可快速连接--安装快速、安全去除气体中的挥发性有机化合物（VOC），额外的PE层可去除颗粒物，通过烧结形成的活性炭过滤器 ，可清除进入孵化器的气体中的VOCs，适用于高达2bar的压力，适用于管子6/4x1mm 。 |
| NYZBB-SBK-2023111-4 | 过滤器 | 2个 | 医用培养箱 | astec | AD-3100 | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体。 |
| NYZBB-SBK-2023111-5 | 过滤器 | 2套 | 医用培养箱 | astec | APM-30D | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体 |
| NYZBB-SBK-2023111-6 | 过滤器 | 1套 | 医用培养箱 | Thermo | HERACELL 150i | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-7 | 滤网 | 1、初效2个 | 室内空气过滤机 | Coda ECO | 1500 | 初效滤网2个、中效滤网4个,高效滤网1个：适用于辅助生殖实验室内的空气净化;能迅速消除尘埃颗粒、挥发性有机化合物（VOCS）、化学污染物（CACS）等空气中有害成分;不产生臭氧、紫外线;对VOC去除能力大于80%;无毒，无气味。 |
|  |  | 2、中效4个 |  |  |  |  |
|  |  | 3、高效1个 |  |  |  |  |
| NYZBB-SBK-2023111-8 | 滤网 | 1、初效1套 | IVF工作站 | 丹麦K-SYSTEMS | L126 MP | 初效滤网1套：活性炭预滤膜，可有效过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。 |
|  |  | 2、高效1套 |  |  |  | 高效滤网器1套：垂直风HEPA过滤空气，H-14HEPA过滤符合EN1822标准，对于0.3um颗粒，可达99.999%的过滤效率。 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-9 | 耗材 | 1、（预处理柱-1）2套 | 预处理水箱一体单元 | 锐思捷 | PTK-40 | （预处理柱-1）2套：5μm双柱，具有芯片管理功能，智能识别、产品信息可追溯。 |
|  |  | 2、（预处理柱-2）2套 |  |  |  | （预处理柱-2）2套：活性炭双柱，具有芯片管理功能，智能 别、产品信息可追溯。 |
|  |  | 3、40升水袋1个 |  |  |  | 40升水袋1个：食品级PE材质40L水袋。 |
|  |  | 4、超纯化柱2套 |  |  |  | 超纯化柱2套：离子交换树脂，双柱一体，具有芯片管理功能，智能识别、产品信息可追溯 |
| NYZBB-SBK-2023111-10 | 滤网 | 1、初效3套 | 洁净工作台 | 新加坡艺思高 | NAW-6D8-DUAL | 初效滤网3套：对于≥0.5um颗粒过滤效果达85%，材质为硅酸盐玻璃纤维，有效延长主过滤器寿命。 |
|  |  | 2、高效2套 |  |  |  | 高效滤网2套：对0.3微米尘埃颗粒拥有超过99.999%的基本过滤效率，过滤器水平达到ISO 3级空气洁净度，采用超细玻璃纤维纸作滤料，铝膜作分割板，与铝合金胶合而成。 |

设备名称：负压病房门禁改造与系统对接项目（门禁控制模块 含开门机）

设备编号：NYZBB-SBK-2023105

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

一、项目建设背景

为进一步提升和优化医院已经采购的物流机器人物资配送效率，提升医院整体物流智能化水平和新型技术应用能力，满足感控要求，本院拟采购一批配套现有物流机器人和消杀机器人的开门机及门禁控制模块，以扩展原项目延伸，满足感控更多科室的需求。采购范围包括但不限于设备材料供应、运输、卸货、施工、安装、调试、检测、确保机器人正常通行并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

- 本次所采购产品必须与在用物流机器人和消杀机器人兼容，技术性能相同或更优；

- 交货时间：合同签订后15日内交货。

4、交货地点：广西壮族自治区桂林市南溪山医院。

5、质保期：不低于1年。

6、报价为包干价，包含“采购清单”内设备及安装（拆除）所需配套材料、安装调试、税费及人工等费用。

7、勘察现场请联系谢工：18276318895

二、建设目标及内容

物流机器人和消杀机器人相关配套门禁改造所需的开门机及门禁控制模块，主要完成涉及机器人行走范围内的门禁的改造对接，让机器人畅通无阻的执行配送任务。

现有机器人品牌型号及主要参数

- 消杀机器人：

- 品牌及型号：昆山新正源 ZY-XS-12

机器尺寸：长*宽*高（mm）1300*540*490；运动性能：越障 20mm 爬坡角度≥8°， 地面缝隙宽度≦60mm，最窄通行宽度不小于70mm。

- 配送机器人：

- 品牌及型号：昆山新正源 ZY-X02

- 机器尺寸：长*宽*高（mm）510*495*1080mm；运动性能：爬坡角度≥8°，越障能力，宽度30mm，高度20mm。

三、采购清单

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制模块（含开门机） | 5 | 套 |

四、详细招标参数

| 序号 | 功能明细 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 1.1 图层应均匀、平整、色泽一致，无油污、起皱、剥落。产品表面棱角应倒钝。紧固件无松动或脱落现象。 |
|  |  | 1.2 产品尺寸（主体）：≤114mm x 114mm x 62mm |
| 2 | 结构 | 2.1 使用板载HX2.54-2AW端子给模块提供12V的供电 |
|  |  | 2.2 使用板载PH2.0-2AW端子外提供控制节点用于连接受控设备 |
|  |  | 2.3 对外提供一路可控无源干接点（30VDC5A/250VAC5A） |
| 3 | 噪声 | ＜62dB（A） |
| 4 | 遇阻停止/反转阻力 | ＜150N |
| 5 | 遇阻停止/反转响应时间 | ＜3s |
| 6 | 拉臂旋转角度 | 90°～180°可调 |
| 7 | 拉臂输出力 | ＞90N |
| 8 | 最快开门速度（开门90°） | ＜4s |
| 9 | 功能 | 9.1 可外接IC、ID刷卡、密码键盘、遥控、雷达、红外、指纹、人脸识别等带继电器输出的门禁，控制开门。 |
|  |  | 9.2 具备带电磁锁控制端，支持市面上常用的电磁锁。 |
|  |  | 9.3 具备被动保护：开关门过程中遇阻停止、遇阻反转保护，遇阻灵敏度可调。 |
|  |  | 9.4 具备主动保护：可外接红外防撞开关，实现关门过程中遇障碍反转安全保护。 |
|  |  | 95 具备断电记忆功能，断电并重新上电后无需重新设置参数。 |
|  |  | 9.6 支持使用外置天线，提供稳定的BLE信号 |
|  |  | 9.7 支持对现有机器人，嵌入式设配等支持BLE的设备，实现对电动门或者闸机及其他用电设备进行场景控制 |