设备名称：12导心电图仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024002

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- ECG输入：12通道同步采集

- 支持连接我院现有心电MUSE系统,包含端口接入相关

- 输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

- 频率响应：0.04-150Hz(-3db)

- 耐极化电压：±600mv

- 共模抑制比：≥125dB

- 采样率≥512000/秒/通道

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

- 独立起搏通道，能够自动标识起搏钉并显示；起搏检测频率≥75000/秒/通道

- 具有辅助分析和诊断性能

- 支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件

- 支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童，16岁及以上成人分析；支持男性、女性特异性分析

- 支持信号质量检测

- QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式，提供  QT采集分析技术专利证书

- 支持IPP协议打印机连接

- 支持内置无线模块

- 带有扫描枪，支持扫码录入患者信息