设备名称：心电图仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024001

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

| 1 | 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |
| --- | --- |
| 2 | AD 采样率：≥750000Hz/Ch |
| 3 | 输入阻抗：≥50MΩ |
| 4 | 耐极化电压：≥±550mV |
| 5 | 共模抑制比：≥105dB |
| 6 | 频率响应：0.5Hz-500Hz |
| 7 | 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5% |
| 8 | 时间常数：≥4.2 秒 |
| 9 | 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |
| 10 | 操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录 |
| 11 | 输出设备：可直连打印机，打印 A4 尺寸报告 |
| 12 | QTc 算法：≥4 种 |
| 13 | 测量分析：具备 12 导联心电性别年龄特异性算法， |
| 14 | 测量分析：具备 18 导联心电图右胸后壁导联独立分析及 18 导联ST-Map 打印 |
| 15 | 自动测量参数：包括心率、PR 间期、QT/QTc、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 电压等值 |
| 16 | 冻结记录：支持 3 分钟波形冻结记录模式 |
| 17 | 其它输出接口：USB/SD |
| 18 | 存储和传输：内置 800 份心电图，扩展支持 3000 份以上外部设备存储 |
| 19 | 输入设备：可连接条码枪、读卡器 |
| 20 | 在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印 |
| 21 | 需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录 |
| 22 | 网络：标配 LAN 有线网络接口，内置 WIFI 网络连接 |
| 23 | 数据存储格式：PDF/XML/DAT |
| 24 | 数据传输方式：DICOM/ECTP |
| 25 | 安全性：电击防护类型: I 类 CF 型。 |