设备名称：等离子空气消毒机洁净罩

设备编号：NYZBB-SBK-2024015

数    量：4套

性 能 配 置 要 求

1. 等离子空气消毒机洁净罩为等离子体空气消毒机连接洁净罩模式，满布层流垂直出风，罩底排风（提供临床实物照片和印刷彩页资料）；

2. 等离子空气消毒产品须符合国家消毒技术规范要求，获得省级卫生安全评价报告备案并合格；

3. 等离子空气消毒机洁净罩可移动，受场地条件限制，洁净罩展开整体尺寸（长*宽*高）≤2510mm*1900mm*2290mm，保护区域（长*宽*高）≥2370mm*1800mm*1990mm（提供实物照片和印刷彩页资料），可拆卸收纳；

4. 洁净罩保护区至少有2档风量可供选择，风量可在500-1100 m³/h之间调节；

5. 洁净罩空气扩散箱进气接口不低于6个；

6. 洁净罩保护区内洁净度可达百级（提供第三方检测机构出具的证明文件）；

7.洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0米/秒风速通过的高浓度污染的MS-2噬菌体（φ20nm）气溶胶“一次过”杀菌率≥99.955%（提供第三方检测机构出具的证明文件）；

8.洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的H5N2禽流感（病毒）气溶胶 “一次过”的效率:＞99.99%（提供第三方出具的证明文件）；

9.洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的牛痘病毒气溶胶“一次过”灭菌实验，杀菌率≥99%（提供第三方出具的证明文件）；

10.在≥115m³的空间内，真菌菌落数＜1CFU/m³，等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度黑曲霉、粘质沙雷氏菌、枯草芽孢杆菌气溶胶 “一次过”杀菌效率均≥99%；（提供第三方检测机构出具的证明文件）；

11.洁净罩连接的等离子空气消毒机等离子模块反应器对以≤2.0m/s风速通过的高浓度污染的金黄色葡萄球菌(细菌) 气溶胶“一次过”灭菌实验，杀菌率≥99.5%（提供第三方出具的证明文件）；

12.采用具有高成熟度技术的设备，提供5家以上三甲医院血液科临床8年以上同品牌应用案例（提供中标通知书或采购合同证明材料）；

13. 臭氧残留量(开机60分钟后)：≤ 0.001mg / m3；（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

14. 洁净罩连接的等离子空气消毒机使用范围：≥90 m3时，最大风量≤1200m³/h（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

15. 等离子模块的等离子密度：2.72 x1018-2.29x1019m-³ (提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告)；

16. 洁净罩连接的等离子空气消毒机开启风量≤1200m³/h,运行60分钟后的空气消毒模拟现场实验灭菌率：100%（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

17.洁净罩连接的等离子空气消毒机开启风量≤1200m³/h,运行60分钟后的空气消毒现场实验(≥90m3)自然菌消亡率：＞94.20%（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

18.洁净罩连接的等离子空气消毒机单独等离子模块(主机内拆除所有过滤和消毒技术模块，仅保留等离子体模块) 运行60分钟后的空气消毒模拟现场实验平均灭菌率：≥99.99%（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

19. 洁净罩连接的等离子空气消毒机（风量≤1200m³/h）的颗粒物洁净空气量（CADR）实测值：＞1150m3/h（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

20.洁净罩连接的等离子空气消毒机（风量≤1200m³/h）的气态污染物（甲醛）洁净空气量（CADR）实测值：＞290 m3/h（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

21.洁净罩连接的等离子空气消毒机（风量≤1200m³/h）的气态污染物（TVOC）洁净空气量（CADR）实测值：＞230 m3/h；（提供省级或省级以上取得计量认证（CMA）合格证书的检测机构出具的检测报告）；

22. 受场地条件限制，需提供洁净罩连接的等离子空气消毒机的真实尺寸实物照片和印刷彩页资料；且整机尺寸≤高155cm*宽75cm*深55cm；

23. 连接洁净罩的等离子消毒机噪音：夜间模式≤32分贝，白天模式≤46分贝；（提供说明书）