设备名称：超声切割止血刀系统

设备编号：NYZBB-SBK-2024018

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 振动频率 | 55.5KHZ±1K Hz |
| 主电源输入值 | 100-240V、50/60Hz、150 VA |
| 输出功率 | 最大 50W 持续，30-80kHz(工作时 55.5kHz) |
| 工作环境 | 温度：10℃ – 30℃，湿度：≦70% 不结露，大气压范围：860 hPa – 1060 hPa |
| 安全标准 | GB9706.1-2007《医用电气设备第 1 部分安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。 |
| 刀头振幅 | 刀头振动幅度为 55—95um ，具有独特的空洞化效应保证有最佳的切割凝血效果。 |
| 产品证书 | 中国 CFDA |
| 主机性能 | 1 、 主机具有彩色液晶显示器，显示清晰鲜艳，工作状态可视角度更佳、更清晰，且有功率大小的档位 显示； 2 、 外形设计轻便，节省手术室空间； 3 、 文字提示信息丰富，操作便捷； 4 、 主机具有开机智能自检系统，自检时间不超过 5 秒，快捷，方便； 5 、 具有主机、手柄和刀头的自动化故障检测功能，可根据显示屏文字提示，方便地进行故障排除，确 保手术安全； 6 、 主机操作系统自带音声反馈，确保操作时的正确和安全，且输出过程中，可调节提示音量大小。 7 、 可连接“手控”“脚控”，根据术者习惯进行随时切换。 8 、 主机设备可通过 U 盘更新系统软件版本。 9 、 主机：功能控制需独立的按键控制，方便临床便捷操作。 10 、 主机内置频率跟踪算法， 控制输出能量的稳定性， 可有效延长刀头使用寿命， 提高刀头切割和凝血 能力。 11 、 主机采用过载保护技术，有效降低手术中垫片过热融化的风险，保障手术安全。 12 、 智能的组织感应技术， 能根据所夹持组织的状态变化相应的调整能量输出， 提高手术效率确保手术 安全； |
| 手柄特性 | 1、一体式手柄，维护使用更方便 2、换能器具有较强兼容性，可适配主流进口品牌主机 3、只计次不限制使用次数，降低医疗成本。 |