设备名称：视野分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024005

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、设备主机：

1.视野分析仪主机与计算机一体化设计，节省空间。

2.Goldman标准球形投射式设计，检测距离30cm

3.固视监测系统：具多种固视监测系统：包括盲点监测，凝视跟踪（跟踪精度≤20），视频监测、头部跟踪、顶点监视。

4.左/右眼自动判别

5.最大颞侧范围：90度；可做150度水平视野检查

6.光刺激点大小：Goldman I－V

7.光刺激时间：200ms

8.光斑亮度:010000asb

9.背景光亮度：31.5 asb

10.电源要求：100-240V，50-60HZ

11.具有红、蓝刺激光标，蓝黄视野检查

12.具有自动瞳孔测量

二、软件系统

1.分析软件：STATPAC 2分析软件，包括纵向和横向统计分析软件（正常人群和青光眼人群数据库，均以31.5asb背景光为基础）

2.具有青光眼半视野分析程序（GHT），能对青光眼进行早期诊断。

3.FDA批准的青光眼随访分析程序（GPA），能有效的进行视野随访分析，并能预测视野进展。

4、能与眼科影像系统进行原始数据传输，原始数据能与其他眼科检查设备结果进行相互比对以验证检查结果的有效性，同时对病人进行科学的跟踪随访。

5.具静态视野检查，中心视野、周边视野；阈值测试、筛选测试，同时具特殊检查程序

6.有SITA快速检测程序、SITA Faster快速检查程序（正常患者检查2分钟内完成）、24-2C检查程序等

7.采用触摸屏操作

8.激光打印机打印检查结果，具多种打印模式

9.中文操作界面

10.实时眼位查看，确认每个视野暗点缺损的真实性，检查结束后可根据眼位排查眨眼、上睑下垂、镜框边缘带来的假性视野缺损。

配置清单（至少配置）：

- 视野分析仪主机1台

- 电动升降台1台

- 激光打印机1台

电源线2条

设备名称：空气压力波治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024006

数    量：11台

性 能 配 置 要 求

空气肢体压力治疗仪一批

主要参数及配置要求

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s，可调节；

4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；

5、电源电压：AC220v/50HZ  功率：65VA；

6、显示方式：4寸以上彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

7、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式等至少8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

8、连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；

9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

10、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

11、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

12、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

13、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

14、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

15、独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

17、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

18、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

19、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

20、手提式设计，可配床旁挂钩装置；