设备名称：半导体激光治疗机

设备编号：NYZBB-SBK-2024011

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1) 激光器类型:半导体激光器

2)激光模式:多模；

3)输出激光波长:808 m士10nm;

4)治疗光斑:12mmX12 mm，允差士1mm;

5)脉冲宽度:10ms~143 ms，允差士20%，连续可调:

6)脉冲频率:0.5Hz~2Hz，可调到10HZ;

7)能量密度:2 J/cm~25 J/cm，可调到120J/cm允差士20%，连续可调;

8)冷却方式:封闭式内循环水冷却;

9) 电源:220V，50Hz，1900VA;

10)最大单脉冲能量:36],对应的脉冲宽度121ms-143ms，允差:20%。

11)终端输出激光功率不稳定度St:优于10%。

12)终端输出激光功率复现性 Rp:优于10%。

13)脚踏开关寿命应不小于 25000 次

14)应符合 GB 72471-2001 中4类激光产品所适用的条款

15)半导体激光治疗机电磁兼容要求按照YY 0505-2012执行

16)推荐参数可至少满足以下部位选择:

男:面部 腋下手 身体 比基尼腿部

女:面部 腋下 手 身体 比基尼腿部

设备名称：岛津DR（岛津 RADspeed Pro 80）移机服务项目

设备编号：NYZBB-SBK-2024010

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

（带★为实质性要求，带*为重要要求）

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、机房安装需求 |  |
| 1 | 根据机房尺寸及操作需求设计机房安装及布线图。 |
| ★2 | 根据设计要求安装天花槽钢，用于固定设备的天车（包含材料及人工），安装的强度及各项尺寸必须符合安装设备的工作精度要求 |
| 3 | 布线必须合理及达到电气安全要求 |
| 二、移机需求 |  |
| 1 | 设备从南溪山医院本院区医技楼一楼移至南溪山医院公共卫生救治中心一楼，路程约22公里。 |
| ★2 | 移机设备名称型号： 岛津RADspeedPro 80（配拍片床及胸片架，双平板）。需将设备分离使其处于可搬运状态，同时负责设备在安全就位后的安装，连线及功能恢复与调试等。 |
| *3 | 设备移机完成后需恢复至正常状态。 |
| 4 | 若安装机房配电柜部件规格不匹配，应及时向采购方提出意见，安装合适的部件；根据现场情况安装电缆线槽。 |
| 5 | 包含一次设备整体保养，并提供书面报告。 |
| 6 | 校准球管及探测器，使设备达到曝光精度及影像质量要求。 |
| 7 | 根据现场情况控制线和供电线应安装线槽。 |
| *8 | 移机验收合格后，供方质保期≧3个月，在此期间，解决设备球管和高压发生器及平板探测器本体以外的硬件问题，确保设备正常运行。 |
| 9 | 如需现场勘察，请联系谢工18276318895 |
| 此次报价为包干价。包含移机过程中涉及到的人工、运输、装卸、设备的拆卸、安装和调试及材料等所有费用。供方承担所有由于供方人员操作失误，处理不当所造成的全部损失。 |  |