设备名称：经颅磁刺激仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024040

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

至少包括以下配置：

1.1 经颅磁刺激仪主机1套；

1.2 定位帽5顶；

1.3 刺激线圈1个（8字型或圆型）；

1.4 MEP模块1套；

1.5 经颅磁刺激仪控制软件1套。

2产品适应症

用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，还可以用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动神经功能评定以及治疗研究等。（必须提供《医疗器械产品注册证》加以说明）。

3 技术与性能参数

3.1输出频率：0.1-50Hz可调，0.1-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-50Hz时，步进值为1Hz。

3.2脉冲宽度：设备的脉冲宽度为320us±10%。

设备的脉冲宽度为320us±10%。

3.3磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。

3.4脉冲上升时间：50μs±10μs

3.5 保护系统（三重安全保障）

3.5.1 刺激线圈温度≥43℃，停机保护并显示停机故障原因；

3.5.2机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因；

3.6 刺激模式

具有单脉冲刺激模式（sTMS）、程控模式（rTMS）、脉冲串模式（TBS）。

3.7插拔式线圈

3.8机身结构

3.8.1分体式机身、水电分离；

3.8.1设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期。

3.9控制系统具有人机交互功能：包含专家电子处方、病例管理及打印功能

3.10运动诱发电位监测模块技术指标

3.10.1通道数：2通道；

3.10.2传输方式：有线传输；

3.10.3测量范围：-1000mV～1000mV；

3.10.4最小分辨率： 0.2μV；

3.10.5频率范围：1Hz～500Hz。

3.11安全性说明

符合GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的安规检验报告）

3.12电磁兼容性说明

符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定（需提供有检验资质的检测所出具的EMC检验报告）