设备名称：低频电子脉冲膀胱治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024050

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1  脉冲幅度步长 ＜0.5 Vp-p

2  单个脉冲最大能量 ≤300 mJ

3  输出脉冲的幅度（脉冲强度） 0-19（500Ω负载） Vp-p

4  开路电压 ≤500 V

5  一次治疗时间 40±2 min

6  输入 输入电压 a.c.220±22 V

7  功    耗 ≤10 VA（瓦）

8  输入频率 50±1 Hz

9  包装参数 包装 减震泡沫、木箱

10 重量 毛重25 Kg左右

11 体积（长x宽x高） 365*375*975 mm左右

12 使用环境参数 环境温度 5-40 ℃

13 相对湿度 ≤80 %

14 大气压力 86-106 Kpa

15 液晶屏参数 显示模式 STN(GREY)5.1  英寸左右

配置要求至少包括

1 主机 1 台

2 导联线 1 条

3 一次性使用心电极片 8 片

4 使用说明书 1 本

5 保修卡 1 份

6 合格证 1 张

7 操作步骤卡 1 张

8 电源线 1 条