设备名称：高压注射器

设备编号：NYZBB-SBK-2024055

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.须与我科现有西门子64排螺旋CT配套使用
2.最高流速速率须≥6ml/秒。
3.须配备血管外渗漏探测附件。
4.在注射过程中，可随时调整造影剂和生理盐水流速设定。                                                       5.高压注射器应具备“双流同步注射功能”                                                                           CT双筒高压注射器配置参数
1、电源要求：交流100～240V，频率50/60Hz，功率≤200VA。
2、压力限制：≥40 psi ,≤350psi，增量为1psi (1kPa)。
3、注射速率：0.1～10.0ml/sec.，增量为0.1ml/sec。
4、针筒容量：1-200ml一次性针筒。
5、注射剂量：0.1ml～200ml。
6、机头触摸屏尺寸：≥8 英寸彩色显示。
7、容量范围：1-200ml，增量为1ml。
8、流速范围：0.1 - 10.0 ml/s，增量为 0.1 ml/s。
9、注射头电缆长度：≥5m。
10、注射器机头特性：0-270度旋转左右侧随意切换；倾斜锁定功能将空气栓塞的风险降至最低。
11、注射器机头特性：自动初始化以及快速填充功能。
12、电压及功率：配有自动寻求外加电压的外部开关电源。
13、注射阶段：1～8阶段。
14、推注计划储存量：≥100套个性化注射方案。
15、排空气锁定：未进行排空气操作，系统不能注射。
16、端口：具备各种输入输出端口。
17、遥控操作屏特性：在注射过程中，可随时调整造影剂和生理盐水流速设定。
18、操控平台：≥12.英寸高分辨率彩色显示触控屏。
19、注射剂量显示：实时显示。
20、注射时间显示：实时显示。
21、压力显示：显示实时压力。
22、压力变化阈值控制：超过压力变化阈值自动停止注射。
23、压力超限警示：声响警示压力超过限定。
24、紧急按键：点击触摸屏任意点停止注射。
25、生理盐水跳转功能：可根据用户需求任意跳转注射生理盐水。
26、EDA外渗：外渗附件有助于检测可能的渗漏，发出报警并暂停操作程序。
27、系统自检：自动检测故障。
28、药液保温：造影剂针筒加热功能，温度35～38℃。 
29、落地支架：包含：立杆、脚轮、底坐
30、安装支架：落地支架。